T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği

TEKLİF İSTEME FORMU
26.09.2025
AMBAR BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim
96876
: 25/1293
Alım No
:
:
Son Teslim Tarih & Saat
01.10.2025 16:00
:
Konu
:
AMBAR BİRİMİ İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIMI

İHTİYAÇ LİSTESİ
Sıra
No
Ürün Bilgisi
Miktarı
Birim
Fiyatı
Toplam
Tutarı
Resmi Kodu
"AMBU RESUSABLE (ERİŞKİN)
20,00 ADET
1
₺
₺
BAĞLANTI HORTUMU, OPAK MADDE İÇİN, STANDART 145CM
GR1250 -     6.74
10.000,00 ADET
2
₺
₺
"BASINÇ SETİ, TRANSDUCERLİ, TEKLİ
OR2460 -    95.40
1.000,00 ADET
3
₺
₺
KVC KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, ERİŞKİN/HEPARİN KAPLI 12F 20  CM
KV1235 -   266.81
180,00 ADET
4
₺
₺

 

FİRMALARIN  TEKLİF  VERDİKTEN  SONRAKİ  3  İŞ  GÜNÜ  İÇİNDE  NUMUNELERİNİ  TESLİM  ETMELERİ  RİCA  OLUNUR.

 İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV  hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini https://hastane.selcuk.edu.tr/ihaleler Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
11) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
12) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
13) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
14) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
15) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
16) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
17) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
19) Mal ve Hizmet alımlarında ödemeler fatura tarihinden itibaren 90 (doksan)   gündür.
20) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr      (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

	
T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 

96876 İSTEM NUMARALI TIBBİ MALZEME AMBARI DOĞRUDAN TEMİN ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ		

1.KALEM:ÇOK KULLANIMLIK  ÇİFT TORBALI (YETİŞKİN) AMBU CİHAZI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1)	Cihaz çok kullanılabilir olmalıdır.
2)	Cihaz balonu gel-git hacmi yetişkin tip için ortalama 1300 ml, O2 Rezervuar hacmi ortalama 1500 ml olmalıdır. 
3)	Hasta sekresyonlarının cihaz ana torbası içine kaçmasının engelleyen torba girişinde  (Splash-guard) sekresyon koruyucu sisteme sahip olmalıdır.
4)	Tek yönlü güvenlik valfi ( Single-hutter valve system ) sahip olmalıdır.
5)	Kapalı tip oksijen rezervuar balonu cihazın arkasına yerlestirilmiş ve istenildiğinde sökülüp temizlenebilecek yapıda olmalıdır.
6)	Ana torba double-bag (çift ince torba) silicone yapıda olmalı, elle hakimiyet sağlayacak derecede hassas, hissedilebilir ayrıca basıncı limitleyici yapıda olup uygulamadan sonra eski haline en kısa sürede dönebilmelidir.
7)	Maske bağlantı konektörü mekanizmayı her yöne rahatlıkla döndürebilmesi için 360 derece dönen bir yapıda olmalıdır.
8)	Maske için kullanma kılavuzu,üretici adı,ithal ürün ise ithalatçı adı olmalıdır.
9)	Cihazın maskesi sekresyonların görülebilmesi için şaffaf ve yumuşak yapıda olmalıdır.
10)	Cihazın parçaları 134 C’ de otoklav ile sterile edilebilmeli, tüm parçalarının temizlenme şekli kullanma klavuzunda açıklanmış olmalıdır.
11)	Tüm ekipmanın kolayca taşınabilmesi için dizayn edilmiş bir el çantası bulunmalıdır.
12)	Ambalaj üzerinde üretici firma bilgi barkodu bulunmalıdır.
13)	Set içeriği şu şekilde olmalıdır : 
a)	1 Adet çift katlı mekanizma torbası, 
b)	1 Adet kapalı tip oksijen rezervuar balonu,
c)	1 Adet oksijen rezervuar valf,
d)	1 Adet en az 200 cm uzunluğunda oksijen bağlantı hortumu bulunmalıdır.
e)	2 Adet kancalı silikon, cuff lı transparan resusciratorlerde kullanımı uygun yetişkin         maske (1 adet no:5 ve 1 adet no:4/3),
f)	1 Adet tüm ekipmanları taşıma çantası.
14)	.TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
15)	.Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe kullanım kitapçığı  olmalıdır.
16)	.İhaleyi alan firma ürün tesliminden sonra hatalı,arızalı ve son kullanma tarihine 4 ay kalmış ürünleri değiştirme taaahütünde bulunmalıdır.
17)	.Firmalar, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1(bir) adet numune getirmelidir.
18)	.Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 		
   2. KALEM UZATMA HATTI (PRESSURE LINE) 800 PS   BASINCA  
    DAYANIKLI TEKNİK ŞARTNAMESİ   (SUT KODU GR1250)           

1) Hortum sert Medical Grade Polivinilklorür (PVC)’den imal edilmiş olmalıdır.
2) Pressure line’lar 800 PSI basınca dayanıklı olmalıdır.
3) Pressure line’lar 800 PSI basınca dayanıklı olduğunu belirten mavi cizgili olmalıdır.
4) Pressure line’nın İç çapı 1.5 mm, dış çapı 3.0 mm olmalıdır.
5) Pressure line’lar tek kullanımlık steril, tekli paketlerde olmalıdır.
6) Pressure line’lar nontoksit ve apirojen yapıda olmalıdır.
7) Pressure line’lar 145(+-5) cm uzunluğunda ve bir ucu male (M) diğer ucu female (F) 
    lüerlock konnektörlere sahip olmalıdır.
8) Basıncı değiştirmeden iletecek sertlikte olmalıdır.
9) Tekli steril paketlerde ve 25-50 li ambalajlı paketler halinde olmalıdır  
   10) Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.
   11) Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin 
          ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot 
          tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra 
          teslimat gerçekleştirilir).
    12) Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
    13) Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı 
      ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.
    14) Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan 
       alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
15) Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle    
      muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.en az 5 adet numune
      teslim edilmelidir
16) Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalı, teslim 
      edilen ürünün son kullanma tarihleri karışık olmamalıdır.
17)Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü 
     değiştirmelidir.
     18) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 		
      3.  KALEM: BASINÇ İZLEME SETİ TEKLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
       (SUT KODU OR2460)

1)	Sistem 1 (bir) adet serum seti, 1 (bir) adet transducer, 1 (bir) adet basınç hattı ve 1 (bir) adet 3 (üç) yollu musluğun birleşmesinden meydana gelmelidir. 
2)	Serum hatları kendinden hava yollu plastik delici, filtreli damlatma haznesi, serum uzatma hatlarından oluşan PVC veya benzeri maddeden yapılmış ve şeffaf olacaktır.
3)	Serum hatları üzerindeki haznenin hacmi 10 ml den küçük olmayacaktır.
4)	Serum hatlarının üzerinde akışı ayarlamak için roller klemp bulunmalıdır. 
5)	Serum hatlarının kalınlığı iç çapı 3  0.1 (üç artı/eksi sıfır nokta bir) mm, dış çapı 4  0.2 (dört artı/eksi sıfır nokta iki) mm olacaktır. 
6)	Basınç hatları üzerinde mavi çizgi bulunmalı ve uzunluğu 120 (yüzyirmi) cm’ den kısa olmamalıdır. 
7)	Basınç hatları iç çapı en az 1.5 (birnoktabeş) mm dış çapı en az 3.0 (üçnoktasıfır)  mm çapında Male / Female uca sahip PVC veya benzeri maddeden yapılmış olacak, hattın hastaya yakın olan ucunda üç yollu musluk bulunacaktır. 
8)	Setlerin üzerindeki basıncı monitörize edecek olan transducer’in kullanım aralığı - 300 (eksi üçyüz) mmHg  ile + 300 (artı üçyüz) mmHg basınç arasında olacaktır.
9)	Transducerda müsaade edilebilir en yüksek basınç değeri 4000 (dörtbin) mmHg olacaktır.
10)	Tranducerin duyarlılığı 5  0.05 (beş artı / eksi sıfırnoktasıfırbeş) microvolts / volt / mmHg olacaktır.
11)	Transducerin ısıya karşı duyarlılığı santigrat derecede % 0.1 (yüzde sıfırnoktabir) den küçük olacaktır.
12)	Transducer 25 (yirmibeş) mm Hg basıncından düşük değerlerde sıfırlama ayarı yapacaktır.
13)	Transducerin kullanıldığı ısı aralığı 15 (onbeş) 0C ile 40 (kırk) 0C arasında olacaktır.
14)	Transducerin çıkış empedansı 250 (ikiyüzelli) ohm’dan büyük,  350 (üçyüzelli) ohm’ dan küçük olacaktır.
15)	Transducerın çıkışı küçük akım değişiklerinden etkilenmeyecektir. 
16)	Transducerın sinyal çıkışları ortamdaki ışık şiddeti değişimlerinden etkilenmeyecektir. 
17)	Transducer üzerinde basınç hattını flush etmeye yarayan kelebek şeklinde tek parçadan oluşan flush device olmalıdır.
18)	Flush device da bolüs yıkama kelebek şeklindeki tek parçalı yapı ile istenirse çekilerek istenirse sıkılarak yapılabilmelidir.
19)	Flush device sürekli olarak 3 (üç) ml/saat hızda ve basıldığında da anlık bolüs yıkama yapabilmelidir.
20)	Hastanemizde kullanılmakta olan monitörlere uyum sağlayacak şekilde ara kablosu 250 adet yüklenici firma tarafından temin edilecektir. 
21)	Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, barkot, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
22)	Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS’nda UBB/ÜTS/ÜTS kaydı olması ve onaylı bir numarasının bulunması gerekmektedir.
23)	İhaleye giren firmalar en az 2 adet numune getirmelidir.
24)	Satın alınan malzemeler teslim edildikten sonra en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır.
25)	Son kullanma tarihinin bitmesine 4 ay kala firma kalan ürünleri değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
26)	Satın alınan ürün kontrol  ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde kabul edilecektir.
27)	Yüklenici firmanın teslim ettiği malzemelerin üzerinde karekod basılı olmalıdır.
28)	 Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 		
4. KALEM HEMODİYALİZ KATETERİ 12F 20 CM GEÇİCİ TEKNİK       ŞARTNAMESİ      					 (SUT KODU KV1235)

 1-Kateter 2 lümenli olup 12f çapında ve 20cm ±2 boyunda olmalıdır.
 2-Kateter kullanıcı isteğine göre ,düz veya J şeklinde kıvrık olara verilmelidir.
 3-Kateter poliüretandan imal edilmiş olmalıdır.
 4-kateterin uç kısmı damar çeperine zarar vermemesi için yumuşak atravmatik yapıda  
    olmalıdır. 
 5-Setin içinde 1 ad. hemodiyaliz kateter ,2 ad. kapak ,1 ad.suture loopve sabitleyicisi,1   
    ad.0,038 çapında 70cm uzunluğunda j tip guiedewire ,1 ad.5cc enjektör,1 ad. 18ga iğne,1 
    ad.bisturi bulunmalıdır.
 6-Setin içinde bulunan guidewire ın tek elle rahat kullanım özelliğine sahip ergonomik kılıfı 
    olmalıdır.
 7-Kateterin üzerinde 1 er cm aralıklar ile işaretler olmalı ve uzunluğu belirtilmelidir.
 8-Set steril orijinal ambalaj içinde olmalı ve raf ömrü 3 yıl olmalıdır
 9-Kateterin CE  belgesi olmalıdır.
10-2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB Kodu olmayan
    firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11-01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen
     Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra 
     numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması 
     gerekmektedir.
12-Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
13-Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.
14-Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans 
     numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, 
     imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
15-Ambalajlar üzerinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı 
     tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama
     koşulları olmalıdır. 
16-Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
17-Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda
      sahip olmalıdır.
18-Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen
     ürünler aynı olmalıdır.Yüklenici firma En az iki adet numune getirmelidir
19-Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

 
   .  

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
Sayfa 1 / 1