T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği

TEKLİF İSTEME FORMU
02.02.2026
BİYOKİMYA
İstem No
Talep Eden Birim
99896
: 26/88
Alım No
:
:
Son Teslim Tarih & Saat
04.02.2026 10:00
:
Konu
:
BİYOKİMYA İÇİN 1 KALEM HİZMET ALIMI

İHTİYAÇ LİSTESİ
Sıra
No
Ürün Bilgisi
Miktarı
Birim
Fiyatı
Toplam
Tutarı
Resmi Kodu
PROCALCİTONİN
6.000,00 TEST
1
₺
₺

 

İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık  bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
3) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
4) Alıma ilişkin ilan ve listesini https://hastane.selcuk.edu.tr/ihaleler Adresinden alabilirsiniz.
5) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
6) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
7) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
8) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
9) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
10) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
11) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme  farkı talebinde bulunmayacaktır.
12) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj yükleniciye aittir. Bu hususta idareden  hiçbir talepte bulunmayacaktır.
13) Hizmet alımlarında ödemeler fatura tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür.
14) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr   (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN  EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; https://www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; https://hastane.selcuk.edu.tr

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVARI HORMON TESTLERİ PUAN KARŞILIĞI ALIM 
TEKNİK ŞARTNAMESİ
A. GENEL ŞARTLAR
1. Doğrudan Temindeki testler için tek teklif verilecektir. Yüklenici firma tarafından önerilecek sistemler kemilüminesans, elektrokemilüminesans veya MEIA yöntemlerinin biriyle çalışmalıdır. 
Prokalsitonin kitinde kullanılan antikorlar, orijinal BRAHMS antikoru olmalı veya BRAHMS antikoruyla yapılan karşılaştırma sonucunun, CLSI kriterlerine göre kabul edilebilir olmalıdır. 
2.Teklif edilen kitler önerilen cihazlar ile uyumlu olacaktır. 
3.Tüm kitler üretici firmaya ait orijinal etiketi taşımalı, etiketin üzerinde son kullanma tarihi, seri numarası ve saklama koşulları belirtilmelidir. Test menüsünde bulunmayan en fazla 2 (iki) test için farklı marka kit ve cihaz teklif edilebilir veya laboratuvarın uygun gördüğü bir dış merkezde aynı gün sonuç verecek şekilde hizmet sağlanabilir.      
4. Kitler teslim tarihinden itibaren en az 6 ay miadlı olacaktır. Kit ve sarf malzemelerinin son kullanma tarihi yaklaştığı takdirde son kullanma tarihine 2 (iki) ay kala firmaya tarafımızca bildirilecek ve firma bunları daha uzun miadlılarla değiştirecektir.
5.Cihazlarda kullanılan her türlü dilüent, buffer, kalibratör, örnek küveti, yıkama solüsyonları, yazıcı, kağıt ve kartuşu gibi tüm sarf malzemeleri laboratuvarın istediği periyodlarda ve istediği miktarda ücretsiz olarak verilecektir. 
6. Teklif edilecek dilüent, buffer ve yıkama solüsyonları cihazı üreten firmanın kendi orijinal solüsyonu olmalıdır.  
7. Soğuk zincir ile transport gereken durumlarda soğuk zincirin bozulması laboratuarımız tarafından tespit edildiğinde kitler yenisi ile değiştirilecektir. Kit ve sarf malzemelerinin tamamı uygun taşıma şartları sağlanarak laboratuvara teslim edilecektir.
8. Teklif edilen kitler için laboratuvarımızın uygun gördüğü ve istediği miktarda iç kalite kontrol serumları ücretsiz olarak verilecektir. Önerilecek internal kalite kontrol serumları, cihaz üretici firma tarafından kabul edilmiş olmalıdır. Laboratuarın uygun göreceği bir eksternal kalite kontrol programına ücretsiz olarak kayıt yapılacaktır. Program/programlar, kitler kullanıldığı sürece devam edecek ve laboratuvarın önerdiği testler bu programa dahil edilecektir.

9. Firma, cihaz arızalarına en geç 12 saat içinde müdahale edeceğini garanti edecektir. 72 saat içerisinde onarılamayan, sık arıza yapan ve böylece kit kaybına, zaman kaybına ve hastaların mağduriyetine neden olan bir cihaz yeni bir cihaz ile değiştirilecektir. İlgili testlerin çalışıldığı cihazların tümünün aynı anda arızalandığı (yedek sistemleri devreye sokma imkanının kalmadığı) durumlarda firma laboratuvar işleyişini aksatmamak için laboratuvarın onay vereceği bir merkezde analizleri en geç 3 saat içinde yaptırmakla yükümlüdür.  
10. Çalışılan test sayıları laboratuvar tarafından bir sonraki ayın başında başhekimliğe bildirilecek ve faturalama, ilgili laboratuvarın hastane otomasyon sistemine göre ay sonunda vermiş olduğu hasta sonuç sayısı esas alınarak düzenlenecektir. Firma bu sayıya göre fatura kesecektir. Firma kalibrasyon, kontrol, iç ve dış kalite kontrol ve tekrar çalışmaları için ayrıca ücret talep etmeyecektir. Testlerde, laboratuvarın ihtiyacına göre fiyat bazlı olarak birbirinin yerine değişimler yapılabilecektir.
B. SİSTEMİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR
1. Doğrudan Temin süresince cihazların her türlü bakımı, kalibrasyonu ve diğer bütün sarfları ücretsiz olarak firma tarafından karşılanacaktır.  
2. Cihazların laboratuvara kurulmasını takiben, gerekli eğitimler, firma tarafından ücretsiz olarak verilecektir. Laboratuvarın ihtiyacı durumunda eğitimler tekrarlanacaktır. Eğitim süresince kullanılan kitler, kalibratör ve kontrol örnekleri ile her türlü sarf malzemesi firma tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır.
3. Kurulan cihazların verimli çalışması için gerekli olan soğutma ve bu klimatizasyona ait her türlü sarf malzemesinin temini, kurulumu ve bakımları firmalar tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.
4. Laboratuvarımızda kit, kontrol ve kalibratörlerin uygun şartlarda muhafaza edilebilmesi için soğutucu sistemler firma tarafından ücretsiz olarak kurulacaktır. 
5.  Elektrik kesintilerine karşı cihazlar ile birlikte kesintisiz güç kaynağı verilecektir.
6. Kitlerle birlikte 12.000 (onikibin) adet vakumlu jelli tüp (en az 13*100’lük) bedelsiz olarak verilecektir. Firmalar idarenin (laboratuarın) uygunluk vereceği tüpleri, laboratuarın istediği aralıklarda ve miktarlarda getireceklerdir.
7. Cihazlar laboratuarda kullanılan LİS sistemine iki yönlü olarak bağlanacaktır. Bu bağlanma ile ilgili her türlü teknik destek firma tarafından sağlanacaktır.

C. HORMON CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Sistemler kemilüminesans, elektrokemilüminesans veya MEIA yöntemlerinden biriyle çalışmalıdır. 
2.  Laboratuvara saatteki test hızı 300 test/saat’in altında olan cihaz kurulacak ise bu sistem en az 220 test/saat olan, birbirinden bağımsız çalışan, birbirinin aynısı olan üç cihaz ve saatteki test hızı en az 200 test/saat olan ve diğer üç cihazla aynı marka kitleri kullanan dördüncü bir cihazdan oluşacaktır.
Hızı 300 test/saat veya üstünde olan cihaz teklif edilecekse, toplam test hızı 850 test/saat’in üzerinde olan en fazla 3 cihaz teklif edilecektir. 
3. Cihazlarda sıvı seviye detektörü ve pıhtı detektörü bulunmalıdır. Cihazlar çalışırken numune ve parametre girişi yapılabilmeli ve ekranda sonuçlar görülebilmelidir.
4.  Teklif edilen Troponin kitleri yüksek duyarlılıklı Troponin-I veya Troponin-T olmalıdır.
5. Firmalar prenatal tarama testlerinden ikili test panelinde bulunan serbest beta HCG testi yerine HCG’nin diğer formlarını da önerebilirler. Prenatal testler (ikili test) için risk analizi yapan program, yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak laboratuvara kurulacaktır.
6. Doğrudan Temin listesinde yer alan bütün testlerin prospektüslerinde tekrarlanabilirlik (CV), sensitivite, spesifite ve linearite bilgileri bulunmalıdır. İntra-assay CV değerleri %10’un, inter-assay CV değerleri %17’nin altında olmalıdır.
7. Numuneler cihazlara sürekli olarak yüklenebilmelidir. Hormon cihazları rastgele seçimli (random access) olacaktır. Hormon analizöründe acil modda numune çalışılabilmelidir. Cihazlar; acil numuneye öncelik tanımalı, numunenin işi bitince rutin işleme kaldığı yerden devam etmelidir.
8. Cihazlar, örneklerin programlanması ve örnek yükleme noktasına yerleştirilmesinden itibaren sonuçların rapor edilmesine kadar tam otomatik (kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan) olarak çalışabilmelidir. 
9. Cihazlar, hata mesajlarını sesli veya görüntülü olarak veren alarm sistemine sahip olmalıdır. 
10. Cihazların reaktif ünitesi soğutma sistemine sahip olmalıdır. 
11. Cihazlar barkotlu tüpü otomatik olarak okuyabilmeli, ihtiyaç halinde gode ile çalışabilmelidir. Bu amaçla miktarı az olan numuneler için, yeteri kadar gode ve pastör pipeti ücretsiz olarak verilecektir. Ayrıca kalibratör ve kontrol çalışmalarında kullanılmak üzere yeterli sayıda otomatik pipet ve gerekli malzemeler firma tarafından karşılanacaktır. 
12. Cihazlar kan örnekleri için ön işlem gerektirmeden çalışabilmelidir. 
13. Cihazlar, kalite kontrol bilgilerini (Levy-Jennings grafikleri) ekranda göstermeli ve bu bilgileri hafızasında saklayabilmelidir.
14. Kurulacak sistemlerin kullanacağı arıtılmış su, yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Bu sistemin düzenli bakım, onarım ve yedek parça temininden doğrudan teminyi üstlenen firma sorumludur. 
15. Teklif veren firma demonstrasyon için cihaz getirecektir. Firmalar, en uygun teklif verenden başlayarak laboratuarın çağıracağı sıra ile cihazlarını demonstrasyona getireceklerdir. Demonstrasyon sırasında her türlü kontrol, kalibratör ve diğer sarflar bulundurulacaktır. Cihaz demonstrasyonu istendiğinde; iki hafta içinde en uygun teklif veren firma cihazını getirerek demonstrasyona başlayacaktır. 

HORMON TEST İSTEM PUAN TABLOSU	
Sıra No	Stok Kodu	TEST ADI	MİKTAR	Birim puan	İstenen Puan	
							
1	15003040301048	PROCALCİTONİN	6000	283,16	                            1.698.960,00 		
 					
		TOPLAM PUAN	                    1.698.960,00 		

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
Sayfa 1 / 1