T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği

TEKLİF İSTEME FORMU
13.02.2026
BİYOKİMYA
İstem No
Talep Eden Birim
100154
 : 26/130
Alım No
:
:
Son Teslim Tarih & Saat
17.02.2026 16:00
:
Konu
:
BİYOKİMYA İÇİN 2 KALEM HİZMET ALIMI

İHTİYAÇ LİSTESİ
Sıra
No
Ürün Bilgisi
Miktarı
Birim
Fiyatı
Toplam
Tutarı
Resmi Kodu
HBA1C KİTİ HPLC
5.000,00 TEST
1
₺
₺
HEMOGLOBİN ELEKTROFOREZİ
120,00 TEST
2
₺
₺

 

İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık  bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
3) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
4) Alıma ilişkin ilan ve listesini https://hastane.selcuk.edu.tr/ihaleler Adresinden alabilirsiniz.
5) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
6) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
7) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
8) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
9) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
10) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
11) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme  farkı talebinde bulunmayacaktır.
12) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj yükleniciye aittir. Bu hususta idareden  hiçbir talepte bulunmayacaktır.
13) Hizmet alımlarında ödemeler fatura tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür.
14) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr   (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN  EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; https://www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; https://hastane.selcuk.edu.tr

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVARI HBA1c ve HEMOGLOBİN ZİNCİR ANALİZİ TESTLERİ PUAN KARŞILIĞI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1)	HbA1c analizi için bilgisayar kontrollü, yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) (iyon değişim, boronat affinite kromatografisi) veya Kapiller Elektroforez yöntemiyle çalışan, kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan kapaklı tüpten direkt numune aspire edebilen tam otomatik bir adet cihaz kurulacaktır. Numune ön hazırlığında manuel olarak ön işlem ile hemolizat hazırlamaya gereksinim olmamalıdır. 
2)	Teklif edilen cihazın hızı HbA1c için en az 35 numune/saat olacaktır. 
3)	İhalede istenilen test sayıları ve bu testlerin miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Testler Sağlık uygulama tebliği(SUT)’ne göre puanlanacaktır. Ayrıca ihalede kullanılan testlerin miktarı toplam test puanı üzerinden yapılacak olup, testler SUT puanına göre birbirinin yerine istenebilecektir. 

4)	Numuneler cihaza primer tüpler veya standart mikrotüplerle (yetersiz numune ve pediatrik numuneler için) yüklenebilmelidir. Cihaz barkod okuma özelliğine sahip olmalıdır. 
5)	Reaktifler kullanıma hazır olmalıdır. Cihazlarda kullanılan her türlü reaktif, kit, kolon, kalibratör vs. NGSP (Amerikan Ulusal Hemoglobin Standardizasyonu Programı) / DCCT veya IFCC sertifikalı olmalı ve bu sertifika bulunmalıdır.Cihazlarda kullanılan kitler kullanıma hazır, NGSP veya IFCC onaylı olmalıdır. Onay belgeleri bulundurulmalıdır.
6)	HPLC sisteminde cihazda ısı kontrolü bulunmalı, kolon fırını 22–60 °C aralığında çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır (ortam sıcaklığından kaynaklanacak hatalı değerlendirmeler elimine edilebilmelidir).
7)	Cihazın hafızasında en az 1.000 hastanın elektroforeogram ve kromatogramları saklanabilmelidir. 
8)	Numuneleri cihaz otomatik okuyabilmeli, cihazdan sonuç raporu alınabilmelidir. 
9)	Rapor çıktısında hasta adı, uzmanın adı, pik isimleri, yüzde değerleri, retansiyon süreleri, integral değerleri ile elektroforeogram ve  kromatogram bulunmalıdır. 
10)	 Cihaz LIS sistemine çift yönlü olarak bağlanabilmelidir. LIS bağlantısıyla ilgili her türlü teknik destek firmaya aittir.
11)	 HbA1C analizi testlerini kalibre etmek için kit içinde orijinal kalibratörleri verilmelidir. Günlük iki seviyeli internal kalite kontrol örneği çalışılmalıdır ve firma laboratuarın uygun göreceği ISO 17043 akreditasyon belgesine sahip bir eksternal kalite kontrol programına üyeliği sağlayacaktır. Cihazla ilgili her türlü sarf malzemesi, kalibratörler, internal ve eksternal kalite kontrol örnekleri ihale test miktarı tamamlanana kadar firma tarafından sağlanacaktır.
12)	Firma, cihazı kullanacak laboratuar personeline eksiksiz eğitim verecek ve bu amaçla kullanılacak kitler firma tarafından ücretsiz sağlanacaktır, laboratuvar yönetimi eğitimi yeterli görünceye kadar eğitim devam edecektir.
13)	 Cihazın kurulumu esnasında gerekli olan her türlü elektrik aksamı, alt yapı gereksinimi, tesisat araç ve gereç firma tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır. Cihaz arızası durumunda teknik servise ulaşmada herhangi bir problem yaşanmamalı ve teknik servis en geç 2 saat içinde müdahale etmeli, 24 saat içinde arızayı gidermelidir, aksi takdirde cihaz yenisiyle değiştirilecektir. 
       Hemoglobin Zincir Analizi
14)	 Hemoglobin zincir analizi için teklif edilen cihaz, yüksek performanslı sıvı kromatografisi (High Performance Liquid Chromatography, HPLC) yöntemi veya Kapiller elektroforez yöntemiyle çalışan, analiz işlemlerini bilgisayar kontrolü altında, hiçbir müdahale ve yoruma gerek duyulmadan tamamlayabilen tam otomatik analizör olmalıdır.
15)	 Cihaz; tam kandan hiçbir ön işleme gerek duymadan (hemolizat hazırlama, karıştırma, inkübe etme v.s.) barkot bilgilerini otomatik olarak kaydettiği primer tüpten numuneyi aspire edebilmeli, analiz başladıktan sonra cihaz sistemi ve bilgisayarına herhangi bir kullanıcı müdahalesi olmadan sonuçlar alınabilmelidir. 
16)	 Teklif edilen cihazın test hızı en az 5 test/saat olmalıdır. 
17)	Hb varyant ölçümü için teklif edilen cihaz; HbA2, HbF, Hb S, Hb C, Hb D ve HbE veya HbE/HbA2 varyantlarını kalitatif veya kantitatif olarak ölçebilmelidir. Laboratuvar Uzmanı gerekli gördüğü vakalarda (özelikle HbE/HbA2 varyant tespiti için), ilgili testin çalışılabilmesi için dış laboratuvar talebinde bulunabilir. Yüklenici firma bu testi ücretsiz olarak çalıştırmakla yükümlüdür.
18)	Cihaz; hasta bilgileri, test sonuçları, referans aralıkları ve kromatogramları içeren bir rapor vermelidir. Rapor formatındaki kromatogram anlaşılabilir olmalı, piklerin kolaylıkla birbirinden ayırt edilebilmesi için rapor A4 boyutunda olmalıdır. 
19)	 Cihaz; kullanıcının sistemi takip edebilmesi, kromatogram piklerini ve tutunma zamanlarını veya migrasyon bölgelerini ekrandan güvenli şekilde izlenebilmesi, eş zamanlı olarak çalışılan hasta raporlarının ekrandan da takip edilebilmesi, istenildiğinde geçmiş hasta sonuçlarının kromatogramlarının ekrandan ulaşılabilmesi için ayrı bir bilgisayar ve işletim sistemine sahip olmalıdır. Cihaz ekranları, kullanıcıya kalan reaktif miktarı hakkında bilgi vermelidir. 
20)	 Cihaz kalibrasyon ve kontrol çalışmalarını otomatik veya manuel olarak yapabilmeli, sonuçlar ekrandan izlenebilmelidir. 
21)	Test listesinde belirtilen sayılar bilgi amaçlı ve maliyetlendirme yapılabilmesi için konulmuştur. Toplam puanı geçmemek kaydıyla istenilen testten istenilen sayıda gönderilebilir. Fiyat= Sağlık uygulama tebliği puanıXİhale Birim Puan Fiyatı çarpımıyla bulunacaktır. Ödemelerde esas alınacak miktar; takip eden ayın ilk haftası, hastane otomasyonunda kayıtlı ve onaylanmış tetkikler üzerinden puan olarak hesaplanacaktır. Firma bu sayıya göre fatura kesecektir. Firma kalibrasyon, kontrol, iç ve dış kalite kontrol ve tekrar çalışmaları için ayrıca ücret talep etmeyecektir.
22)	Teklif veren firma demonstrasyon için cihaz getirecektir. Firmalar, en uygun teklif verenden başlayarak laboratuvarın çağıracağı sıra ile cihazını demonstrasyona getireceklerdir. Demonstrasyon sırasında her türlü kontrol, kalibratör, kolon ve diğer sarflar bulundurulacaktır. 
23)	Teklif edilen cihazlar 15 (onbeş) yaşını geçmeyecek, cihazın yaşı imalat tarihi ve seri numarası ile belgelendirilecektir. Hizmet alımının bir yıldan fazla süreyi aşması halinde sözleşme süresi sonunda cihaz yaşının 15 (onbeş) yılı geçmemiş olmasına dikkat edilecektir.
24)	Hb zincir analizi için testlerin tamamlanma süresi maksimum iki (2) haftadır. HbA1c testi için cihaz kuran firmanın; test menüsünde Hb zincir analizi mevcut değil ise, laboratuvarımızın uygun gördüğü bir dış merkezde, test istemi yapılan kanların laboratuvarda kabulü yapıldıktan sonra 15 günü geçmemek şartı ile bu analiz gerçekleştirilebilir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : dogrudantemin@selcuk.edu.tr
Web Adresi  : https://hastane.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü
Sayfa 1 / 1