T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği

TEKLİF İSTEME FORMU
16.03.2026
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ YOĞUN BAKIM
İstem No
Talep Eden Birim
100681
 : 26/254
Alım No
:
:
Son Teslim Tarih & Saat
23.03.2026 10:00
:
Konu
:
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ YOĞUN BAKIM İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI

İHTİYAÇ LİSTESİ
Sıra
No
Ürün Bilgisi
Miktarı
Birim
Fiyatı
Toplam
Tutarı
Resmi Kodu
İNTRAAORTİK BALON KATETERİ(ERİŞKİN) VE AKSESUARLARI SET  HALİNDE 40CC
KV1390 - 10032.05
5,00 ADET
1
₺
₺

 

İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) FİRMALARIN TEKLİF VERDİKTEN SONRAKİ 3 (ÜÇ) İŞ GÜNÜ İÇİNDE NUMUNELERİNİ TESLİM ETMELERİ RİCA OLUNUR.
4) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık  bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini https://hastane.selcuk.edu.tr/ihaleler Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
11) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
12) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
13) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
14) Teklif gönderen firmalar idari ve (varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
15) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
16) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme  farkı talebinde bulunmayacaktır.
17) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj yükleniciye aittir. Bu hususta idareden  hiçbir talepte bulunmayacaktır.
19) Mal alımlarında ödemeler fatura tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür.
20) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr   (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN  EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; https://www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; https://hastane.selcuk.edu.tr

INTRA AORTİK BALON KATETERİ TEKNİK ŞARTNAME KV1390
1. Balon kateteri merkezimizdeki Maquet marka Intra Aortik Balon pompasında kullanılabilir özellikte olmalıdır.
2. Kateter şaftının ve balon çapı en çok 8Fr olmalıdır. Balon kateteri şaftı ile balon membranı (açılmamış halde iken) arasında kalınlık farkı bulunmamalıdır. Balon membranı sarılmış halde 8Fr'den büyük olmamalıdır. Balon ucu sheatles kullanım sırasında damar yapısını bozmayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
3. Balon kateteri hastaya herhangi bir sheat kullanılmadan yerleştirilebilmelidir. Kateter üzerinde yerleştirmeyi kolaylaştırmak için işaretler bulunmalıdır.
4. Balon hacmi 40cc, 34cc veya 35cc ve 25cc olmalıdır.
5. Gerekli görüldüğü hallerde merkezimizdeki mevcut kateterler talep edilen miktarda 24 saat içinde pediatrik kateterlerle değiştirilecektir.
6. Sheatless yerleştirmenin mümkün olmadığı uramlarda kullanılacak olan sheat ile Dilatör ölçüleri 10 fr.inç çaptan büyük olmamalıdır. Sheat kullanılması gerektiğinde kullanılacak sheat teflondan mamül olmalı ve uzunluğu 6 inch'ten büyük olmamalıdır.
7. % 30 daha az yerleştirme kuvveti sağlanması için Intra Aortik Balon kateterinin şaftı polymerden veya paslanmaz çelik mamül olmalıdır.
8. Açık ve net Arteriyel basıncı dalga formunu izlemek için basınç lümeni 0.027 inçten az olmamalıdır.
9. Hasta tedavi süreci boyunca kullanılacak malzeme 1'den fazla olmamalı ve kullanım süresi 72 saatten az olmamalıdır.
10. Balon ile birlikte 1 adet yerleştirme kiti verilecektir ve istenildiğinde kateter sheat ile yerleştirilebilmelidir.
11. Balon kateterinin üzerinde, kateterin hasta dışında kalan bölümün temiz kalmasını sağlayacak koruyucu, plastik bir kılıf olmalıdır.
12. Balon steril paketinde olmalıdır.
13. Balonun şişme anındaki çapı (2psi); 40cc için 14.5mm veya 15mm, 34cc veya 35cc için 14.5mm veya 15mm ve 25cc
13.5mm veya 15mm olmalıdır.
14. kateter malzemeleri lateks içermemelidir.
15. 40cc ve 34cc veya 35cc ve 25cc balonlar ile birlikte verilecek olan yerleştirme kiti şu aksesuarları içermelidir.
o	6" (11cm) uzunluğundaki Dilatör ile beraber kuvvetlendirilmiş introducer
o	1 adet 18 gauge Anjiografik iğne
o	1 adet Stepped Dilator
o	1 adet 0.025", 145cm, 3mm J PTFE pazlanmaz çelik guide wire
o	1 adet Erkek lüer lock tapası
o	1adet 3 yollu musluk
o	1 adet basınç tubingi

16. Kateter, hastanemizde bulunan MAQUET Datascope CS 300 MODEL İNTRAAORTİK CİHAZINA uygun olmalıdır veya cihaza uygun parça kateterle birlikte verilmelidir veya ihaleyi alan firma bu kateterler bitene kadar 1 adet kateterlere uygun fiberobtik intraaortik cihazını kulanılmak üzere hastaneye bırakmalıdır.
17. Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
18. Ürünler en az 2 (iki) yıl miatla teslim edilecektir. Son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin, hastane tarafından en az 4 ay öncesinden bildirilmek şartıyla, yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.
19. Teklif veren firmalar teklifleriyle birlikte 1 (bir) adet numune vermelidirler. Verilen numuneler denendikten sonra karar verilecektir. İstenilen özellikte numunesi olmayan firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
20. Satın alınan malzeme kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde kabul edilecektir. Teklif veren firmalar şartnameye cevap verecek, şartnameye cevaplarını ürün kataloğunda işaretli olarak ve kendi ürün özeliklerini, ölçülerini v.b tam olarak belirterek vereceklerdir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : dogrudantemin@selcuk.edu.tr
Web Adresi  : https://hastane.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü
Sayfa 1 / 1