T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği

TEKLİF İSTEME FORMU
16.03.2026
GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim
100802
 : 26/260
Alım No
:
:
Son Teslim Tarih & Saat
19.03.2026 09:00
:
Konu
:
GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 4 KALEM MALZEME ALIMI

İHTİYAÇ LİSTESİ
Sıra
No
Ürün Bilgisi
Miktarı
Birim
Fiyatı
Toplam
Tutarı
Resmi Kodu
RADYOLOJİ KATETER, MİKRO, PERİFERİK, ÖRGÜLÜ (MİKRO KILAVUZ  TELİ İLE BİRLİKTE) 2,4FR 150CM
GR1026 -  3779.74
KR2072 -   741.13
15,00 ADET
1
₺
₺
SANTRAL VENÖZ PORT, BASINCA DAYANIKLI, ERİŞKİN
GR1272 -  2494.42
75,00 ADET
2
₺
₺
RADYOLOJİ KILAVUZ TEL, 035/150 CM, STANDART J UÇLU(TEFLON  KAPLI)
GR2029 -   101.90
100,00 ADET
3
₺
₺
RADYOLOJİ KILAVUZ TEL, HİDROFİLİK 0,035/180" AÇILI UÇLU
GR1078 -   356.67
100,00 ADET
4
₺
₺

 

İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) FİRMALARIN TEKLİF VERDİKTEN SONRAKİ 3 (ÜÇ) İŞ GÜNÜ İÇİNDE NUMUNELERİNİ TESLİM ETMELERİ RİCA OLUNUR.
4) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık  bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini https://hastane.selcuk.edu.tr/ihaleler Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
11) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
12) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
13) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
14) Teklif gönderen firmalar idari ve (varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
15) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
16) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme  farkı talebinde bulunmayacaktır.
17) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj yükleniciye aittir. Bu hususta idareden  hiçbir talepte bulunmayacaktır.
19) Mal alımlarında ödemeler fatura tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür.
20) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr   (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN  EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; https://www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; https://hastane.selcuk.edu.tr

1.KALEM : KATETER, MİKRO, PERİFERİK, ÖRGÜLÜ (MİKRO KILAVUZ TELİ İLE BİRLİKTE)
                                                                  Sut Kodu:GR1026

1.	Mikro kateter, intravasküler uygulama için uygun bir sistem olmalıdır.
2.	Mikro kateter 3 tabakalı bir yapıda olmalıdır.  En içte PTFE, ortada Tungsten spiral coil, dışta poliüretan /  polietilen kaplama olmalıdır.
3.	Mikro kateter, üstün radyoopasite, atravmatik ucu, üstün tork kontrolü, üstün akış oranı özelliklerine sahip olmalıdır.
4.	Mikro kateter distalden 0.8 mm radyo opak olmalıdır.
5.	Mikro kateterin en dışı hidrofilik kaplamalı olmalıdır.
6.	2.4F mikro kateterin maksimum basıncı 750 psi olmalıdır.
7.	Mikro kateter’in dış çapı distalde 2.4 F mikro kateterin proksimalde 2,9F  olmalıdır.
8.	Mikro kateterin kullanım uzunluğu 150cm  olmalıdır.
9.	Mikro kateterin iç lümeni 0,022‘‘dir, ve 0,018“ guidewire ile birlikte set halinde paket içerisinde olmalıdır..
10.	2,4 FR mikrokateterin guidewire’ı önceden şekillendirilmiş hafızaya sahip açılı olup maniplasyonu kolaylaştırmak için torkır tele sabitlenmiş olmalıdır.
11.	Mikro kateter floroskopi altında görülebilir olmalıdır.
12.	Mikro kateterin uç kısmı yumuşak olmalıdır.
13.	Mikro kateter teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslar arası standartlara uygun ölçüleri, kod numarası, lot numarası ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.
14.	Malzeme UBB Numarası Sağlık Bakanlığı UTS Sisteminde kayıtlı olmalıdır.
15.	Malzeme Miadı en az 12 ay olmalıdır.

                                          T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ  TIP FAKÜLTESİ
 RADYOLOJİ A.D.
      2.KALEM:     Basınca dayanıklı santral venöz port kateteri teknik şartnamesi       ERİŞKİN (GR1272)

1.	Kemoterapi ihtiyacı olan hastalarda vücuda implante edilerek venöz yol ihtiyacını sağlayacak bir set sistem olup gerekli hallerde yüksek basınçlı BT vb tetkikleri yapmak için de imkan sağlamalıdır.
2.	Port seti içinde, venöz iğne, kılavuz tel, tünel açıcı trokar, port rezervuarı ve katateri, ayrılabilen introduser (peel-away sheath) ve dilatörü, huber iğnesi (19(±1)G, 25(±1)mm) bulunmalıdır.
3.	Sistemin venöz iğnesi, 18G kalınlıkta ve 7 +/-0,5cm uzunlukta olmalıdır. Mandrelsiz ve keskin uçlu olmalıdır. İğne içinden en az 0,035inç kılavuz tel geçebilmelidir.
4.	Kılavuz tel, iğne ile uyumlu kalınlıkta ve ayrılabilen introduser (peel-away sheath) ve dilatörü ile uyumlu uzunlukta olmalıdır.
5.	Kılavuz tel, güvenli kateter yerleştirmeye olanak verecek sertlikte olmalıdır ve takılma sırasında kolay eğilmemelidir.
6.	Tünel açıcı trokar, dokuyu rahat diseke edecek şekilde uç yapısında ve sertlikte olmalıdır. Ancak ucu çevre dokulara ve operatöre istemsiz kesilere neden olmaması için künt uçlu olmalıdır.
7.	Portun rezervuarı, silikon septumlu yüksek kalitede plastikten (termoplastik) veya titanyumdan mamul olup cilt erozyonunu önlemek için üzerinin yuvarlatılmasını sağlayacak uygun bir madde ile üzeri kaplı olmalıdır.
8.	Port ile 300 PSİ basıçta  en az 4 cc/saniye ile infüzyon yapılabilmelidir.  
9.	Portun rezervuar boyutları: Taban çapı en fazla 31x25mm, yükseklik en fazla 13 mm olmalıdır. Düşük rezervuarlı ürün tercih sebebidir.
10.	Portun septum çapı en az 10 mm olmalıdır. 
11.	Portun septumu en az 2000 ponksiyona dayanaklı olmalıdır.
12.	Portun kateteri biyouyumluluğu ispatlanmış yumuşak malzemeden mamul olmalıdır.
13.	Portun kateteri radyoopak olmalıdır.
14.	Portun kateteri üzerinde "cm" işaretleri (marker) olmalıdır. 
15.	Portun kateter kalınlığı 7-8F, iç çapı en az 1,5mm olmalıdır. 
16.	Portun kateteri 65 +/-10cm uzunlukta olmalıdır.
17.	Rezervuar ve kateteri önceden bağlı olmayan (unassembled) port sistemleri olmalıdır.
18.	Sistemin ayrılabilen introduser (peel-away sheath) ve dilatörü çap ve uzunluk olarak katater ile uyumlu olmalıdır.
19.	Sistemin dilatörü floroskopik olarak rahatça görünecek oranda radyoopak olmalıdır.
20.	Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslar arası standartlara uygun kılavuz telin ölçüleri, kod numarası, lot numarası, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir. 
21.	Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmelidir.
22.	İstekliler teklif edilen malzemenin ihale dökümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla teklif verdikleri her bir kalemin numunesini ve varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerini ihale tarihinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde teslim edeceklerdir.
23.	Ürünlerin şartnameye uygun olup olmadıklarına ürünler denenerek karar verilecektir.

3.KALEM:      RADYOLOJİ KILAVUZ TEL, STANDART J UÇLU (TEFLON KAPLI)(GR2029) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Guide wirelar girişimsel radyolojik işlemlerde kullanıma uygun olmalıdır.
2.	Guide wirelar paslanmaz çelikten olup, üzeri tfe kaplı olmalıdır. 
3.	032-038 aralığında kalınlıkları mevcut olmalı, 3 mm J uçlu olmalıdır. 
4.	Ekstra sert özelliğe sahip olmalıdır. 
5.	Guide wirelar 150cm -180 cm arası uzunluk seçenekleri sunmalıdır. 035 olması tercih sebebidir. 
6.	Steril tekli paketlerde ve özellikleri paket üzerinde yazılı olmalıdır. 
7.	İstekliler teklif edilen malzemenin ihale dökümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla teklif verdikleri her bir kalemin numunesini ve varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerinien geç 3 (üç) işgünü içinde teslim edeceklerdir.
8.	Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır. 
9.	Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
10.	Firma, miadı dolmuş ürünü yeni ürünle değiştirmeyi kabul eder.
11.	İstekliler teklif verildikten sonraki en geç üç(3) gün içinde numune getirmelidir

4.KALEM:   RADYOLOJİ KILAVUZ TEL, 032"-038", HİDROFİLİK AÇILI (GR1078) TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1.	Vasküler ve nonvasküler girişimsel işlemlerde kullanıma uygun olmalıdır.
2.	Kılavuz tel çekirdeği özel inceltilmiş süper elastik özel metal alaşım olarak nitinolden yapılmış radioopak solid bir metal içermelidir. Bu metal çekirdek, tortioz damarlarda dahi kılavuz telin ilerletilebilmesine imkan sağlayacak kadar esnek olmalıdır.
3.	Merkezdeki süper esnek özel alaşımlı metal, kılavuz telin ucuna yaklaşık 3cm kala bitmelidir.
4.	Bu metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel esnek bir malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.
5.	Kılavuz telin en dışı su, kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde su tutucu özelliği olan hidrofilik bir malzeme (Glide ve benzeri) ile kaplanmış olmalıdır.
6.	Uzun süreli kullanım esnasında bile (en az 5 saat) sıvı ile temas sonrası hacim/çap artışı olmamalı ve bu şekilde şişerek katater içindeki hareketi zorlaşmamalıdır.
7.	Kılavuz tel hidrofilik özelliği dolayısıyla biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır.
8.	Hidrofilik kaplama dolayısıyla, kateter, kılavuz tel üzerinden kaydırıldığında kateterin çok kolay kaymasını sağlamalıdır.
9.	Kılavuz tel yüksek radyoopasiteye sahip olmalıdır.
10.	Kılavuz telin ucu atravmatik olmalıdır.
11.	Kılavuz tel damar seçiciliği için 1:1 tork kontrolü sağlamalıdır.
12.	Kılavuz tel 0,035inç çapında olmalıdır. Kılavuz tel uç kısmında belirgin bir incelme olmamalıdır.
13.	Kılavuz tel 180+/-5 cm uzunluğunda olmalıdır. 
14.	Süper esnek kılavuz tel bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini almalıdır. Bu özelliği ile kılavuz tel kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır. Kılavuz tel ile yapılacak bir düğüm açıldığında kılavuz tel üzerinde düğümün izi kalıcı olmamalıdır.
15.	Uç kısım için J konfigürasyonunda olmalıdır
16.	İstekliler teklif edilen malzemenin ihale dökümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla teklif verdikleri her bir kalemin numunesini ve varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerinien geç 3 (üç) işgünü içinde teslim edeceklerdir.
17.	Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır. 
18.	Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
19.	Kazanan firma, sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik uç konfigürasyonundaki kateter’lerı istenilen uç konfigürasyonundaki kateter’lerle değiştirmeyi ve miadı dolmuş ürünü yeni ürünle değiştirmeyi kabul etmiş sayılır.

   

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : dogrudantemin@selcuk.edu.tr
Web Adresi  : https://hastane.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü
Sayfa 1 / 1