T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği

TEKLİF İSTEME FORMU
17.04.2026
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim
100665
 : 26/338
Alım No
:
:
Son Teslim Tarih & Saat
21.04.2026 21:00
:
Konu
:
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI

İHTİYAÇ LİSTESİ
Sıra
No
Ürün Bilgisi
Miktarı
Birim
Fiyatı
Toplam
Tutarı
Resmi Kodu
MEMBRAN (VENTİLATÖR İÇİN)
20,00 ADET
1
₺
₺
SPO2 KABLOSU VE PROBU YETİŞKİN (B40)
25,00 ADET
2
₺
₺
ULTRASON PROBU
1,00 ADET
3
₺
₺

 

İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) FİRMALARIN TEKLİF VERDİKTEN SONRAKİ 3 (ÜÇ) İŞ GÜNÜ İÇİNDE NUMUNELERİNİ TESLİM ETMELERİ RİCA OLUNUR.
4) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık  bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini https://hastane.selcuk.edu.tr/ihaleler Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
11) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
12) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
13) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
14) Teklif gönderen firmalar idari ve (varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
15) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
16) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme  farkı talebinde bulunmayacaktır.
17) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj yükleniciye aittir. Bu hususta idareden  hiçbir talepte bulunmayacaktır.
19) Mal alımlarında ödemeler fatura tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür.
20) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr   (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN  EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; https://www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; https://hastane.selcuk.edu.tr

100665 NOLU İSTEM
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Membran (Ventilatör İçin)
a)	Teklif verilen ekspirasyon membranı hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ‘nde kullanılan Leoni marka Leoni Plus model ventilatör cihazlarına uyumlu olmalıdır.
b)	Teklif verilen malzeme cihaz üretici firmasının onayladığı orijinal ürün olmalıdır.
c)	Bu nedenle teklif verecek olan firmaların ilgili cihaz üreticisinden alınmış “Distribütör Yetkili Belgesi” veya “Hizmet Yeterlilik Belgesi’ ne sahip olmaları gerekmektedir.
d)	Malzeme çok kullanımlık olmalıdır.
e)	Ekspirasyon membranın  üzerinde orijinal “unten”, “down” ve “bas” yazıları olmalıdır.
f)	Ekspirasyon membranın metal ara yüzeyi olmalıdır. 
g)	Ekspirasyon membranı, kimyasal sterilizasyon ve ETO (Etilen Oksit)  ile steril edilebilmelidir.
h)	Ekspirasyon membranı tek yönlü akış imkânı sağlamalıdır.

2.	SPO2 Kablosu ve Probu Yetişkin (B40)
a)	Prob, GE marka B40 model hastabaşı monitörlere uyumlu olmalıdır.
b)	Prob, hastanın parmağını sıkmamalı ya da rahatsız edici olmamalıdır.
c)	Prob, yetişkin hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
d)	Probun kenar kısımları ışık geçirmemesi için kapalı olmalıdır.
e)	Prob yekpare olmalıdır.
f)	Prob PVC ve latex içermemelidir.
g)	Prob çok kullanımlık (Reusable) olmalıdır.
h)	Prob hasta cildine uygun anti-alerjik özellikte olmalıdır.
i)	Teklif verilen prob, mandallı yapıda olmamalı, silikon yapıda olmalıdır.
j)	Teklif verilen prob ve kablo uzunluğu en az 2 metre olmalıdır.

3.	Ultrason Probu
a)	Hastanemiz Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi’ nde kullanılan Toshiba marka Aplio XV (SSA-770A) model ultrasonografi cihazı için prob ihtiyacı bulunmaktadır.
b)	Bu kapsamda cihazlar için 1 adet PLT-704AT ve 1 adet PVT-375BT prob ihtiyaç duyulmaktadır.
a)	PLT-704AT : Teklif verilen problar, yukarıda bilgileri verilen cihaza bire bir uyumlu, benzer özelliklerde ve prob çalışma frekans aralığı 6.0-11 mHz olmalıdır.
b)	PVT-375BT : Teklif verilen prob, yukarıda bilgileri verilen cihaza bire bir uyumlu, benzer özelliklerde ve prob çalışma frekans aralığı 1.5-6.0 mHz olmalıdır.
c)	Probların tarama sistemi tamamen elektronik olmalıdır. Bu kapsamda içerisinde mekanik parça barındıran problar kabul edilmeyecektir.
d)	Teklif verilen problar orijinal veya orijinale eşdeğer özelliklere sahip olmalı ve tarafımıza açılmamış kutusunda teslim edilmelidir.
e)	Kurumumuza teslimi yapılan prob kutuları üzerinde herhangi bir hasar veya problar üzerinde müdahale (tamir vb.) olmamalıdır.
f)	Teklif verilen probların UTS kaydı olmalı ve CE belgesi bulunmalıdır. Bu belgeler satınalma sürecinde firma tarafından teklif formu ile birlikte kurumumuza ibraz edilmelidir.
g)	Teklif veren firma tarafımıza sattığı her ürün için, fabrikasyon hataları ile kullanıcı kaynaklı hatalar hariç bozulmaya karşı en az 1 (bir) yıl süreli garanti vermelidir.
h)	Tarafımıza teslimi yapılan problar Toshiba marka Aplio XV (SSA-770A) model ultrasonografi cihazı üzerinde denenecek olup, deneme aşamasında herhangi bir arıza veya fonksiyon kaybına sebebiyet vermemelidir. Ayrıca söz konusu problar kalibrasyon test işlemlerine tabii tutulacaktır.
i)	Bu kriterlerde değerlendirmeye alınan ve uygun görülmeyen probun firmaya iadesi yapılacak olup, bu malzeme için herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

•	GENEL ŞARTLAR
a)	Teklif verilen malzemelerin numunesi hastanemiz Biyomedikal birimine gönderilmelidir. Gönderilen numuneler tarafımızca test ve kontrol aşamalarından geçirilmek üzere cihazlar üzerinde denenecektir. Bu süre zarfında numune ürünlerde meydana gelebilecek hasar ve arızalar için hastanemiz herhangi bir ücret ödemez.
b)	Her kalem istemin tüm parçaları tek bir firma ürünü olmalıdır, toplama parçalardan oluşmamalıdır.
c)	Kurumumuza teslimi yapılan ürünler fabrikasyon hataları ve bozulmaya karşı en az 6 (altı) ay garantili olmalıdır.
d)	Hastanemiz tarafından sipariş verildikten en geç 10 (on) iş günü içerisinde talep edilen malzeme tarafımıza teslim edilmelidir.
e)	Nakliye ücreti firmaya aittir. Nakliye esnasında oluşabilecek her türlü hasar ve aksaklıktan yüklenici firma sorumlu tutulacaktır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : dogrudantemin@selcuk.edu.tr
Web Adresi  : https://hastane.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü
Sayfa 1 / 1