T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği

TEKLİF İSTEME FORMU
17.04.2026
GASTROENTEROLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim
101507
 : 26/345
Alım No
:
:
Son Teslim Tarih & Saat
22.04.2026 16:00
:
Konu
:
GASTROENTEROLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 11 KALEM MALZEME ALIMI

İHTİYAÇ LİSTESİ
Sıra
No
Ürün Bilgisi
Miktarı
Birim
Fiyatı
Toplam
Tutarı
Resmi Kodu
BİLİYER STENT, PLASTİK, 10FR 100MM
GS1490 -   218.22
25,00 ADET
1
₺
₺
BİLİYER STENT, PLASTİK, 7FR 10CM
GS1490 -   218.22
15,00 ADET
2
₺
₺
ENDOSKOPİK POLİPEKTOMİ SNARE KATETERİ, FİLELİ
GS1150 -   352.03
5,00 ADET
3
₺
₺
ERCP KILAVUZ TEL, HİDROFİLİK, YÜKSEK RADYOLOJİK GÖRÜNÜME  SAHİP 0,025" 450CM
GS2470 -   648.48
10,00 ADET
4
₺
₺
ÖZEFAGUS BANT LİGASYON SETİ, ÇOKLU
GS1090 -  1435.93
15,00 ADET
5
₺
₺
BİLİYER STENT, PLASTİK, 10FR 70MM
GS1490 -   218.22
10,00 ADET
6
₺
₺
SİFİNKTEROTOM, ÜÇ LÜMENLİ 5,5FR
GS2290 -  1200.62
10,00 ADET
7
₺
₺
AĞIZLIK (DİSPOSABLE)
200,00 ADET
8
₺
₺
BİLİYER STENT, PLASTİK, SET (TAŞIYICI, İTİCİ VE STENT) 7FR 7CM
GS1480 -   635.89
5,00 ADET
9
₺
₺
BİLİYER STENT, PLASTİK, SET (TAŞIYICI, İTİCİ VE STENT) 10FR 7CM
GS1480 -   635.89
5,00 ADET
10
₺
₺
BİLİYER STENT, PLASTİK, SET (TAŞIYICI, İTİCİ VE STENT) 10FR 10CM
GS1480 -   635.89
5,00 ADET
11
₺
₺

 

İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) FİRMALARIN TEKLİF VERDİKTEN SONRAKİ 3 (ÜÇ) İŞ GÜNÜ İÇİNDE NUMUNELERİNİ TESLİM ETMELERİ RİCA OLUNUR.
4) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık  bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini https://hastane.selcuk.edu.tr/ihaleler Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
11) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
12) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
13) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
14) Teklif gönderen firmalar idari ve (varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
15) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
16) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme  farkı talebinde bulunmayacaktır.
17) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj yükleniciye aittir. Bu hususta idareden  hiçbir talepte bulunmayacaktır.
19) Mal alımlarında ödemeler fatura tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür.
20) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr   (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN  EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; https://www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; https://hastane.selcuk.edu.tr

101507 GASTROENTERELOJİ DOĞRUDAN TEMİN ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.	KALEM: BİLİYER STENT, PLASTİK, 10FR 100MM (GS1490)
1-	Percuflex materyalden yapılmış olmalıdır.
2-	Amsterdam tip olmalıdır.
3-	Stent dış çapı 10Fr olmalıdır.
4-	Barb'lar (sabitleyici çentik) arasında kalan, kullanım uzunluğu 10 cm olmalıdır.
5-	Kılavuz kateterin distal uç kısmı incelen ve önceden yuvarlatılmış olmalıdır.
6-	Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.
7-	2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
8-	01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun/ ÜTS kodunun ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.
9-	Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
10-	Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.
11-	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır. 12- Ambalajlar üzerinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
13-	Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
14-	Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
15-	Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı olmalıdır.
16-	Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 50 (elli) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına
bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.
17-	Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

2.	KALEM: BİLİYER STENT, PLASTİK, 7FR 10CM (GS1490)
1-	Percuflex materyalden yapılmış olmalıdır.
2-	Amsterdam tip olmalıdır.
3-	Stent dış çapı 7Fr olmalıdır.
4-	Barb'lar (sabitleyici çentik) arasında kalan, kullanım uzunluğu 10 cm olmalıdır.
5-	Kılavuz kateterin distal uç kısmı incelen ve önceden yuvarlatılmış olmalıdır.
6-	2 adet 7 Fr çapındaki stent için itici kateter ve kılavuz kateter birlikte aynı steril ambalajda kullanıma hazır olmalıdır.
7-	Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.
8-	2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
9-	01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun/ ÜTS kodunun ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.
10-	Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
11-	Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.
12-	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
13-	Ambalajlar üzerinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı
tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
14-	Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
15-	Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
16-	Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı olmalıdır.
17-	Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 50 (elli) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına
bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.
18-	Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

3.	KALEM: ENDOSKOPİK POLİPEKTOMİ SNARE KATETERİ (FİLELİ) GS1150
1.	Polip ve yabancı cisimleri endoskopik olarak çıkartmak amacıyla kullanılacaktır.
2.	Tek kullanımlı (disposable) olmalıdır.
3.	Snare en az 230 cm uzunlukta olmalıdır.
4.	Polip ve yabancı cisimleri çıkartmak için çeşitli boylarda olmalıdır (3x6 cm den, 5x8 cm ye kadar).
5.	Distaldeki kement rahatlıkla açılarak maksimum çapına ulaşabilecek kuvvette olmalıdır.
6.	Filenin güçlü yapısı olmalı, kolayca hasarlanmamalıdır.
7.	Tek elle manüple edilebilmelidir.
8.	2.8 mm çalışma kanalından rahatlıkla geçebilmelidir.
9.	Firmalar orijinal ambalajında en az 1 adet numune vereceklerdir. Bölüm gerekirse numuneyi kullanacaktır.
10.	Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
11.	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi
bulunmalıdır.
12.	TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış
orijinal UBB/ÜTS/ÜTS ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
13.	Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır
14.	Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
15.	Firmalar, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 3 (üç) Paket numuneyi ihale esnasında ya da 3 (üç) gün önce komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak sunulacaktır.
16.	Firmalar sipariş çekildikten sonra 10 (on) gün içinde malzemeleri teslim etmek zorundadır.
17.	Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmak zorundadır.

4.	KALEM: ERCP KILAVUZ TEL YÜKSEK RADYOLOJİK GÖRÜNÜME SAHİP 0,025” 450 CM
GS2470
1.	Kırılmaz Nitinol maddeden, şekil hafızalı materyalden yapılmış olmalıdır.
2.	Radyopak, Tungsten dolgulu distal uç, zor anatomilerden geçecek yapıda, 5 cm. uzunluğunda ve hidrofilik olmalıdır.
3.	Tel hareketini endoskopik olarak gösterebilen sarı-siyah çizgili yapıda olmalıdır.
4.	Distal kaplaması çalışma kanalında kaymayı kolaylaştırıcı Endoglide materyalinden, proximal kaplaması ise elden kaymayı önleyici materyal ile kaplı olmalıdır
5.	Distal uç düz veya açılı olmalıdır.Distal ucu yumuşak ,bükülebilir olmalı,dokuya zarar verici olmamalı.
6.	Doktor kontrollü ERCP sistemi ile uyumlu olmalıdır.
7.	0.025 inç boyutlarında, 450 cm uzunluğunda olmalıdır.
8.	Klavuz tel bire bir torge yapabilmelidir
9.	Kılavuz tel skopi altında rahatça görünmesi için radyoopak olmalıdır.
10.	Klavuz telin gövdesi nitinol olup üzeri 2 farklı renkten oluşan zebra tip olmalıdır.
11.	Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.
12.	2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
13.	01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun/ ÜTS kodunun ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.
14.	Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
15.	Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul
etmelidir.
16.	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi
bulunmalıdır. 12- Ambalajlar üzerinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır
17.	Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
18.	Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

19.	Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı olmalıdır.
20.	Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 50 (elli) adet numuneyi 3
(üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.
21.	Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.
5.	KALEM: ÖZOFAGUS BANDLİGASYON SETİ, ÇOKLU GS1090
1.	Bantlar 7 adet olmalıdır ve 6.bant beyaz renkte olmalıdır. Band Ligasyon Setinde 7 adet
band olmalıdır ve 6. Bant beyaz renkte olmalıdır.
2.	Bantlar kare seklinde kesilmiş olmalıdır.
3.	Bantlar atış (ligasyon) ünitesinin üzerine işlem esnasinda skobun görüş alanını daraltmayacak şeklilde yüklenmiş olmalıdır.
4.	Bantlar alerjiye sebep olan lateks madde içermemelidir.
5.	Tutaç her 180 derece çevrilişinde bir bant atıldığını sesli olarak konfirme etmelidir.
6.	Yıkama için yıkama kanalı olmalıdır.
7.	Kateterin tutaç kısmını, endoskopa sabitleyici bir bant bulunmalıdır.
8-	Kateter 8.6 – 11.5 mm endoskoplarla uyumlu olmalıdır.
9-	İnsan vücuduna yabancı cisim özelliği göstermeyecek metalden yapılmış olmalıdır.
10-	Hemostatik amaçlı vasküler klipslerdir.
11-	Disposible olmalı.
12-	Steril orijinal ambalajında olmalı.
13-	Klips iç yüzeyinde damar gtivenliğini sağlayan yatay ve dikey çentikler Bulunmalıdır.
14-	Klips dış yüzeyinde klipsin düşmesini engelleyen yatay çentikler bulunmalıdır.
15-	Klips materyali ferromanyetik olmamalıdır.
16-	Endoskop çalışma kanalı 2.8mm olmalıdır.
17.	Firmalar orijinal ambalajında en az 1 adet numune vereceklerdir. Bölüm gerekirse numuneyi kullanacaktır.
18.	Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
19.	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
20.	TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal UBB/ÜTS/ÜTS ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.

21.	Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır
22.	Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
23.	Firmalar, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 3 (üç) Paket numuneyi ihale esnasında ya da 3 (üç) gün önce komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak sunulacaktır.
24.	Firmalar sipariş çekildikten sonra 10 (on) gün içinde malzemeleri teslim etmek zorundadır.
25.	Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmak zorundadır.
6.	KALEM: BİLİYER STENT PLASTİK 10FR 70 MM GS1490
1-	Percuflex materyalden yapılmış olmalıdır.
2-	Amsterdam tip olmalıdır.
3-	Stent dış çapı 10Fr olmalıdır.
4-	Barb'lar (sabitleyici çentik) arasında kalan, kullanım uzunluğu 7 cm olmalıdır.
5-	Kılavuz kateterin distal uç kısmı incelen ve önceden yuvarlatılmış olmalıdır.
6-	Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.
7-	2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
8-	01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun/ ÜTS kodunun ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.
9-	Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
10-	Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.
11-	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
12-	Ambalajlar üzerinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı
tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
13-	Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
14-	Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
15-	Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı olmalıdır.

16-	Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 50 (elli) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına
bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.
17-	Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.
7.	KALEM: SFİNKTEROTOM ÜÇ LÜMENLİ 5,5 FR GS2290
1.	Enjeksiyon, kesme teli ve kılavuz tel için 3 ayrı lümenli olmalıdır. Lümenler üzerinde hangi amaçlı kullanılacağı yazılı olmalıdır.
2.	Klavuz tel üzerinde iken enjeksion yapılabilmelidir
3.	Distal ucunun dış çapı 7Fr’den 5.5Fr’e doğru incelmeli, önceden yuvarlatılmış olmalıdır.
4.	Kateter uzunluğu 200 cm olmalıdr.
5.	Kesme teli uzunluğu 30 mm temin edilebilir olmalıdır.
6.	0.035 inç, 260 cm veya 450 cm kılavuz teller ile uyumlu olmalıdır.
7.	Kılavuz tel değişim kanalı veya orifisi kateterin distal kısmında olmalıdır.
8.	Kateter boyunca doktorun kılavuz tel kontrolünü sağlayacağı açık bir lümen bulunmalıdır.
9.	Doktor kontrollü ERCP sistemi ile uyumlu olmalıdır.
10.	Dış çapı 2.8 mm çalışma kanallı endoskoplarla uyumlu olmalıdır.
11.	Tek elin üç parmağıyla rahatlıkla kontrol edilebilen plastik tutamaç üzerinde olmalıdır.
12.	Ürünün üzerinde üretici firmayı belirtir amblem ya da firma ismi bulunmalıdır.
13.	Tutamaç üzerinde elektrokoter bağlantısı olmalıdır.
14.	Sfinkterotom ucunun deforme olmaması için 19cm uzunluğunda koruyu tel üzerinde yüklü olarak
gelmeli.
15)	Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.
16)	2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
17)	01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun/ ÜTS kodunun ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.
18)	Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
19)	Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.
20)	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
21)	Ambalajlar üzerinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı
tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
22)	Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

23)	Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
24)	Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı olmalıdır.
25)	Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 50 (elli) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına
bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.
26)	Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.
8.	KALEM: AĞIZLIK
1.Teklif edilen ağızlık reusable özellikte olmalıdır. 2.Yetişkinlerde kullanıma uygun yapıda olmalıdır.
3.	Insertion on tüp dış çapı 15mm ve altında olan tüm cihazlar ile kullanılabilir özellikte olmalıdır.
4.	Ağız iç kısmı diş arasında kalan kısmı yumuşak kauçuk - lastik olmalı dişlere zarar vermemelidir.
5.	Baş çevresinden bağlanabilir aparatlı olmalı bağlantı aparatı tekrar kullanılabilir,high level dezenfektan solüsyonlara dayanıklı, kaliteli plastik olmalıdır.
6.	Teslim öncesi klinikten uygunluk alınmalıdır.
7.	Ürün ünite tarafından mutlaka görülmelidir. Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.
8.	2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
9.	01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra 201
numarasının, UBB/ÜTS Kodunun/ ÜTS kodunun ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması
gerekmektedir.
10.	Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
11.	Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.
12.	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans 2. numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
13.	Ambalajlar üzerinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı
tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
14.	Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
15.	Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
16.	Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı olmalıdır.

17.	Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 50 (elli) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına 20 bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.
18.	Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.
9.	KALEM: BİLİYER STENT PLASTİK SET (TAŞIYICI İTİCİ -STENT) 7 FR7 CM GS1480
1-	Stent dış çapı 7Fr olmalıdır.
2-	Barb'lar (sabitleyici çentik) arasında kalan kullanım uzunlukları 7cm olmalıdır..
3-	0.035 inç kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
4-	Taşıyıcı kateter, biliary stent ve itici kateter aynı sistemde yüklü olmalıdır.
5-	Taşıyıcı kateter ve itici kateter Teflon malzemeden yapılmış olmalıdır.
6-	Taşıyıcı kateterin uzunluğu 198cm, itici kateterin uzunluğu 168 cm olmalıdır.
7-	Stent, proximal ve distal olarak yeniden pozisyonlandırılabilmelidir.
8-	Distal 1.5 cm.'lik kısmı hidrofilik olmalıdır.
9-	Percuflex materyalden yapılmış olmalıdır.
10-	Stent proximal'inde ve itici kateter distalinde radyopak marker'lar bulunmalıdır.
11-2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
12-01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.
13-	Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
14-	Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.
15-	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
16-	Ambalajlar üzerinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
17-	Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
18-	Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
19-	Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı olmalıdır.
20-	Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.
10.	KALEM: BİLİYER STENT, PLASTİK, SET (TAŞIYICI, İTİCİ VE STENT) 10FR 7CM (GS1480)

1-	Stent dış çapı 10 Fr olmalıdır.
2-	Barb'lar (sabitleyici çentik) arasında kalan kullanım uzunlukları 7 cm olmalıdır..
3-	0.035 inç kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
4-	Taşıyıcı kateter, biliary stent ve itici kateter aynı sistemde yüklü olmalıdır.
5-	Taşıyıcı kateter ve itici kateter Teflon malzemeden yapılmış olmalıdır.
6-	Taşıyıcı kateterin uzunluğu 198cm, itici kateterin uzunluğu 168 cm olmalıdır.
7-	Stent, proximal ve distal olarak yeniden pozisyonlandırılabilmelidir.
8-	Distal 1.5 cm.'lik kısmı hidrofilik olmalıdır.
9-	Percuflex materyalden yapılmış olmalıdır.
10-	Stent proximal'inde ve itici kateter distalinde radyopak marker'lar bulunmalıdır.
11-2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
12-01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir. 13-Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
14-	Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.
15-	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
16-	Ambalajlar üzerinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
17-	Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
18-	Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
19-	Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı olmalıdır.
20-	Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.
11.	KALEM: BİLİYER STENT, PLASTİK, SET (TAŞIYICI, İTİCİ VE STENT) 10FR 10CM (GS1480)
1-	Stent dış çapı 10Fr olmalıdır.
2-	Barb'lar (sabitleyici çentik) arasında kalan kullanım uzunlukları 10cm olmalıdır..
3-	0.035 inç kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
4-	Taşıyıcı kateter, biliary stent ve itici kateter aynı sistemde yüklü olmalıdır.
5-	Taşıyıcı kateter ve itici kateter Teflon malzemeden yapılmış olmalıdır.

6-	Taşıyıcı kateterin uzunluğu 198cm, itici kateterin uzunluğu 168 cm olmalıdır.
7-	Stent, proximal ve distal olarak yeniden pozisyonlandırılabilmelidir.
8-	Distal 1.5 cm.'lik kısmı hidrofilik olmalıdır.
9-	Percuflex materyalden yapılmış olmalıdır.
10-	Stent proximal'inde ve itici kateter distalinde radyopak marker'lar bulunmalıdır.
11-2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
12-01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.
13-	Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
14-	Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir. 15-
Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans
numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
16-	Ambalajlar üzerinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
17-	Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
18-	Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
19-	Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı olmalıdır.
20-	Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : dogrudantemin@selcuk.edu.tr
Web Adresi  : https://hastane.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü
Sayfa 1 / 1