T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği

TEKLİF İSTEME FORMU
17.04.2026
GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim
101618
 : 26/344
Alım No
:
:
Son Teslim Tarih & Saat
22.04.2026 16:00
:
Konu
:
GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI

İHTİYAÇ LİSTESİ
Sıra
No
Ürün Bilgisi
Miktarı
Birim
Fiyatı
Toplam
Tutarı
Resmi Kodu
RADYOLOJİ KILAVUZ TEL, 035" AÇILI, HİDROFİLİK, SERT, 260CM
GR1083 -   453.48
30,00 ADET
1
₺
₺
RADYOLOJİ KILAVUZ TEL, HİDROFİLİK 0,035/180" AÇILI UÇLU
GR1078 -   356.67
75,00 ADET
2
₺
₺
RADYOLOJİ DİLATÖR 6 FR
UR1040 -   200.10
30,00 ADET
3
₺
₺

 

İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) FİRMALARIN TEKLİF VERDİKTEN SONRAKİ 3 (ÜÇ) İŞ GÜNÜ İÇİNDE NUMUNELERİNİ TESLİM ETMELERİ RİCA OLUNUR.
4) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık  bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini https://hastane.selcuk.edu.tr/ihaleler Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
11) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
12) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
13) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
14) Teklif gönderen firmalar idari ve (varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
15) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
16) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme  farkı talebinde bulunmayacaktır.
17) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj yükleniciye aittir. Bu hususta idareden  hiçbir talepte bulunmayacaktır.
19) Mal alımlarında ödemeler fatura tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür.
20) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr   (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN  EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; https://www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; https://hastane.selcuk.edu.tr

RADYOLOJİ KILAVUZ TEL, 035" AÇILI , HİDROFİLİK , SERT,  AÇILI , 260 CM (GR1083) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Vasküler girişimsel işlemlerde, kullanılan malzemeye gereken ilave (ekstra) desteği verecek şekilde özel olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
2.	Kılavuz tel çekirdeği özel inceltilmiş süper elastik özel metal alaşım olarak nitinolden yapılmış radioopak solid bir metal içermelidir. 
3.	Merkezdeki süper esnek özel alaşımlı metal, kılavuz telin ucuna yaklaşık 3cm kala bitmelidir.
4.	Bu metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel esnek bir malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.
5.	Kılavuz tel yüksek radyoopasiteye sahip olmalıdır.
6.	Kılavuz telin en dışı su, kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde su tutucu özelliği olan hidrofilik bir malzeme (Glide ve benzeri) ile kaplanmış olmalıdır.
7.	Uzun süreli kullanım esnasında bile sıvı ile temas sonrası hacim/çap artışı olmamalı ve bu şekilde şişerek katater içindeki hareketi zorlaşmamalıdır.
8.	Kılavuz tel hidrofilik özelliği dolayısıyla biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır.
9.	Hidrofilik kaplama dolayısıyla, kateter, kılavuz tel üzerinden kaydırıldığında kateterin çok kolay kaymasını sağlamalıdır.
10.	Kılavuz telin ucu atravmatik olmalıdır.
11.	Kılavuz tel damar seçiciliği için 1:1 tork kontrolü sağlamalıdır.
12.	Kılavuz tel 0,035inç çapında olmalıdır. Kılavuz tel uç kısmında belirgin bir incelme olmamalıdır.
13.	Kılavuz tel 260 ±10cm uzunluğa sahip olmalıdır. 
14.	Süper esnek kılavuz tel bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini almalıdır. Bu özelliği ile kılavuz tel kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır. Kılavuz tel ile yapılacak bir düğüm açıldığında kılavuz tel üzerinde düğümün izi kalıcı olmamalıdır.
15.	Uç kısım düz veya J konfigürasyon seçeneklerine sahip olmalıdır.
16.	İstekliler teklif edilen malzemenin ihale dökümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla teklif verdikleri her bir kalemin numunesini ve varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerinien geç 3 (üç) işgünü içinde teslim edeceklerdir.
17.	Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır. 
18.	Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
19.	Kazanan firma, sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik uç konfigürasyonundaki kateter’lerı istenilen uç konfigürasyonundaki kateter’lerle değiştirmeyi ve miadının dolmasına 4 ay kalmış ürünü yeni ürünle değiştirmeyi kabul etmiş sayılır.

  RADYOLOJİ KILAVUZ TEL, 032"-038", HİDROFİLİK AÇILI (GR1078) TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1.	Vasküler ve nonvasküler girişimsel işlemlerde kullanıma uygun olmalıdır.
2.	Kılavuz tel çekirdeği özel inceltilmiş süper elastik özel metal alaşım olarak nitinolden yapılmış radioopak solid bir metal içermelidir. Bu metal çekirdek, tortioz damarlarda dahi kılavuz telin ilerletilebilmesine imkan sağlayacak kadar esnek olmalıdır.
3.	Merkezdeki süper esnek özel alaşımlı metal, kılavuz telin ucuna yaklaşık 3cm kala bitmelidir.
4.	Bu metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel esnek bir malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.
5.	Kılavuz telin en dışı su, kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde su tutucu özelliği olan hidrofilik bir malzeme (Glide ve benzeri) ile kaplanmış olmalıdır.
6.	Uzun süreli kullanım esnasında bile (en az 5 saat) sıvı ile temas sonrası hacim/çap artışı olmamalı ve bu şekilde şişerek katater içindeki hareketi zorlaşmamalıdır.
7.	Kılavuz tel hidrofilik özelliği dolayısıyla biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır.
8.	Hidrofilik kaplama dolayısıyla, kateter, kılavuz tel üzerinden kaydırıldığında kateterin çok kolay kaymasını sağlamalıdır.
9.	Kılavuz tel yüksek radyoopasiteye sahip olmalıdır.
10.	Kılavuz telin ucu atravmatik olmalıdır.
11.	Kılavuz tel damar seçiciliği için 1:1 tork kontrolü sağlamalıdır.
12.	Kılavuz tel 0,035inç çapında olmalıdır. Kılavuz tel uç kısmında belirgin bir incelme olmamalıdır.
13.	Kılavuz tel 180+/-5 cm uzunluğunda olmalıdır. 
14.	Süper esnek kılavuz tel bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini almalıdır. Bu özelliği ile kılavuz tel kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır. Kılavuz tel ile yapılacak bir düğüm açıldığında kılavuz tel üzerinde düğümün izi kalıcı olmamalıdır.
15.	Uç kısım için J konfigürasyonunda olmalıdır
16.	İstekliler teklif edilen malzemenin ihale dökümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla teklif verdikleri her bir kalemin numunesini ve varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerinien geç 3 (üç) işgünü içinde teslim edeceklerdir.
17.	Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır. 
18.	Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.
19.	Kazanan firma, sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik uç konfigürasyonundaki kateter’lerı istenilen uç konfigürasyonundaki kateter’lerle değiştirmeyi ve miadı dolmuş ürünü yeni ürünle değiştirmeyi kabul etmiş sayılır.

RADYOLOJİ DİLATÖR 6FR (UR1040) teknik şartnamesi

1.	Dilatörün içinden 0.038inç kılavuz tel geçmelidir.
2.	Dilatörün uzunluğu 17cm ile 22cm arası olmalıdır.
3.	Dilatör yüksek radyoopasiteye sahip olmalıdır.
4.	Giriş sırasında atravmatik olması için uç kısmı uca doğru inceltilmiş olmalıdır.
5.	Dilatatörün bağlantı ucu (Hub’ı) kullanılan kılavuz telin dilatatörün içine ucunun rahatça yönlendirilmesini sağlayacak konfigürasyonda olmalıdır.
6.	Kink yapmayan özellikte materyalden imal edilmiş olmalıdır 
7.	Dilatörün materyali hidrofilik özellik göstermelidir 
8.	Dilatörlerin 6F  kalınlıkta olmalıdır.
9.	Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl miadlı olmalıdır. 
10.	İstekliler teklif verildikten sonraki en geç üç (3) gün içinde numune ve şartname şartlarının hepsine uyduğunu gösterir belge getirmelidir. Numuneler bölüm tarafından değerlendirildikten sonra şartnameye uygun olup olmadıklarına karar verilecektir. 

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : dogrudantemin@selcuk.edu.tr
Web Adresi  : https://hastane.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü
Sayfa 1 / 1