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T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
İstem No              :104917
Konu                    : 1 Kalem Üroloji AD. Demirbaş Malzeme Alımı Yaklaşık Maliyet Fiyat Araştırması

Talep eden Birim :Üroloji AD.
Son teklif Teslim Tarihi ve Saati: 26/08/2025 - 17:00

· Yaklaşık Maliyet İçindir. KDV Hariç Fiyat Teklifi Oluşturunuz.
· UBB KODLARI Yaklaşık Maliyet Teklif Mektuplarında Belirtilecektir. Belirtilmeyen Teklifler Kabul Edilmeyecektir. UBB kodu olmayan ürünler Kapsam Dışı olarak belirtilecektir.
· Yaklaşık Maliyet Teklif Mektubu Firmayı temsil eden antetli kâğıda kaşe ve imzalı olarak gönderilmelidir.
· Teklifler selcuklutipsatinalma@gmail.com adresine gönderilecek yada elden teslim edilecektir.
	Yaklaşık Maliyet Teklif Formu

	Sıra No
	Malzeme Cinsi
	Miktar
	Birim
	B. Fiyat
	T. Fiyat
	UBB Kodu

	1
	Cerrahi Tulyum Fiber Lazer (TFL)
	 1
	 ADET
	 
	 
	 


CERRAHİ TULYUM FİBER LAZER (TFL) CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Cihaz asgari olarak aşağıda belirtilen ürolojik uygulamalarda kullanılabilmektedir:

a) Tüm böbrek ve üreter taşlarının endoskopik tedavisinde (lazer litotripsi).

b) Üretra darlıklarının endoskopik tedavisinde (endoskopik hassas ve etkili kesi ve ablazyon).

c) Yüzeyel mesane tümörlerinin endoskopik tedavisinde (koagülasyon, ablazyon,).

d) BPH tedavisinde prostatın anatomik endoskopik enükleasyonunda. (AEEP, ThuFLEP)

e) Yumuşak doku cerrahisinde insizyon ve rezeksiyon işlemlerinde

2. Cihaz üretildiği ülkede kullanılan ve firmanın ürettiği ilgili ürün gamında üretilmiş en son model ve en son

teknolojiye sahip cihazdır. cihaz hastane dışına çıkarılmadan yerinde yazılım güncellenebilmektedir.

3. Teklif edilen cihaz yeni ithal edilmiş ve hiç kullanılmamış (sıfır) cihazdır. Cihazın üretim tarihi cihaz üzerinden,

seri numarası, üretim tarihi bilgisi vb. bir veriyle gösterilebilmektedir.

4. Lazer özellikleri aşağıdaki gibidir:

a) Gücü: Cerrahi uygulamaları da yapabilmek için en az 60 watt ve lazer tipi Thulium Fiber Laser (TFL) olmalıdır.

b) Dalga boyu: 1940 ±20 nanometre olmalıdır.

c) Atım enerjisi: Asgari 0.05 J. den asgari 6 J.’e kadar ayarlanabilir olmalıdır.

d) Atım süresi: Asgari 15 milisaniyeye çıkabilmeli ve Hem Pulsed hemde CW atış yapabilmelidir.

e) Cihazda en az 3 adet uygulama modu bulunmalı ve bu uygulama modları litotripsi, bph ve yumuşak dokular için

olmalıdır.

f) Cihazın puls süreleri otomatik regülasyon dışında 7 kademede manuel ayarda yapılabilmeli, böylece litotripsi

esnasında dusting ve fine dusting ayarı ile retropulsiyon kontrolü ile flashing defektinin engellenebilmesi

sağlanabilmeli; BPH uygulamaları esnasında diseksiyon şiddeti kontrol edilebilmelidir.

g) Cihazın atım frekansı: Asgari 3Hz ile asgari 2500 Hz. arasında ayarlanabilir olmalıdır.

h) Sistemin yönlenme ışını: Kan ve dokulardan rahatlıkla ayrılabilmesi için 532 nm dalga boyunda yeşil ışın

olmalıdır. Kılavuz ışınım endoskopik görüntü ile her durumda rahat ve efektif çalışma sağlanabilmesi ve ışınım

gücü ayarlanabilmelidir.

5. Cihazın, yukarıdaki ürolojik ameliyatlarda kullanılmak üzere uygun fiber veya probları bulunmalıdır. Fiber ve

cihaz aynı üreticinin ürünleri olmalı ve tam uyumlu çalışmalıdır. Cihazın probları, hastanemizde bulunan yüksek

wattlı holmium lazer (HoLEP) cihazı ile de tam uyumlu çalışmalı ve orjinal olmalıdır.

6. Cihazın asgari 150, 200, 272, 365, 550, 800 ve 1000 mikron çaplarda fiberleri olmalı ve cihazın sağlıklı

çalışması ve hataya mahal vermemek ve akademik istatistiksel bilgi açısından cihazda kullanılan fiberi otomatik

olarak tanıyan “Radio Frequency Identification” sistemi bulunmalıdır. Sistem fiberi tanımak ve kullanım

sayılarını kaydedebilmek/görüntüleyebilirken, kullanım sayısına engel/kısıtlama getirmemelidir. Cihaz fiber

kullanım sayısını kesinlikle kısıtlamamalıdır.

7. Cihaz ve fiber aynı üreticinin ürünleri olmalıdır. Fiber bağlantısı yapılırken herhangi bir bağlantı aparatı,

adaptör, anahtar vb. ihtiyaç duyulmamalıdır. Ayrıca, solüsyon ile sterilizasyon yöntemi tercih edildiğinde fiber

üzerinde kalan ve fiber gövdesince akabilecek sıvıların cihaza ve fibere zarar verme, cihaz ve hasta güvenliğini

tehlikeye atma hem de teknik servis maliyeti oluşturma ihtimalini ortadan kaldırmak için fiber bağlantısı dikey veya

cihaza doğru açılı olmamalı, yüzeye paralel veya yüzeye doğru açılı olmalıdır.

8. Cihaz mikroişlemci sistemine sahip olmalı, ilk çalıştırma esnasında ve cihaz çalışır durumda kaldığı sürece

eksik veya yanlış bağlantıları ve cihazın çalışmasında ortaya çıkan arızaları kullanıcıya bildirmelidir. Bu bildirilerin

kolayca anlaşılabilmesi, olası sorunun çözümünü hızlandırması ve kolay kullanımı için uyarılar metin mesajı

şeklinde olmalı hata kodu olmamalıdır.

9. Cihaz ready modunda iken ayak pedalına basılmadığında enerji tüketmemesi ve güvenlik açısından kendini

standby konumuna almalıdır. Stand by ve Ready konumları arasındaki geçişler ayak pedalı üzerinden de

sağlanabilmelidir. Ulaşım, kullanım kolaylığı sağlaması açısından ayak pedalı bağlantısı cihazın ön panelinde

olmalıdır.

10. Cihazda iki ayrı enerji setup için ayrı konumlandırılabilen iki pedallı ayak pedalı olmalıdır. Bu sayede kullanıcı

önceden belirlediği iki farklı uygulama ayarını ameliyata ara vermeden kullanabilmelidir. Parametre setlerinin

ayrımını yapabilmek için iki ayrı setup hem ekranda hem pedalda eşleşen iki ayrı renk ile nitelenmiş olmalıdır.

11. Soğutma için dışarıdan ayrıca soğutma sistemi gerekmemelidir. Dahili soğutma sistemi cihazın içinde

sistemin bir parçası olmalıdır. Cihazın bildirilen çalışma ortamı sıcaklıkları en az 30°C olmalıdır.

12. Sistem pratik kullanım ve karanlık ortamda da rahat çalışılabilmesi için dokunmatik ekran ile kontrol edilmeli

ve uygulama parametreleri ekran üzerindeki dokunmatik bölgelere dokunularak değiştirilebilmelidir. Akademik ve

klinik açıdan takip edilebilmesi için ekranda gerçek zamanlı olarak ve o vakaya ait aktarılan toplam enerji miktarı,

toplam atış süresi, kullanılan fiber, kullanılan uygulama modu bilgileri yer almalıdır.

13. Cihaz şehir şebekesi cereyanı ile çalışmalıdır. Çalışma voltajı 200-230 VAC 50/60 Hz. monofaze

çalışabilmelidir. Cihazın güç kablosu bir obje veya kişilerin kabloya takılarak çıkarma ve uygulama esansında

gücün kesilerek cihazın kapanması gibi kazalara mahal vermemek için cihazın üzerine sabitlenebilir olmalıdır.

Ayrıca cihazın dizaynı kendinden dört tekerliği üzerinde hareket ederek ameliyat salonları arasında taşınabilen,

herhangi bir sehpa, taşıma arabası vb ihtiyacı olmayan, yekpare, tower tip olmalıdır.

14. Cihazın blast shield optik koruyucusu teknik servis maliyetlerini düşürmek için kullanıcısı tarafından

değiştirilebilmelidir.

15. Cihaz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilecektir.

15.1) 1 adet koruyucu gözlük.

15.2) 1 adet fiber seramik cleaver.

15.3) 2 adet fiber stripper

15.4) 3 adet Reusable Cerrahi Lazer Fiberi

16. Cihaz ile birlikte aşağı özelliklere sahip morselatör cihazı verilecektir.

16.1. Maksimum hızı en az 1200 r/dakika olmalıdır.

16.2. Morsellatör reusable bıçaklara sahip olmalıdır. Bıçaklar otoklav sterilizasyonuna uygun olmalıdır.

16.3. Reusable bıçaklar 4,5 mm çapta ve en az 400mm uzunluğa sahip olmalıdır.

16.4. En az 10 kademeli hız ayarı olmalıdır.

16.5. Motor ve vakum pompa ünitesi tek bir cihazın içinde all.in.one olmalıdır.

16.6. Kapalı devre atık su ve toplama kapları olmalıdır.

16.7. Vakum kontrol sistemi elcek üzerinde ve ayak pedalında olmalıdır.

16.8. Cihazın elçeği reusable ve otoklav ile steril edilebilir olmalıdır.

16.9. Elcekle ve toplama kaplarıyla bağlantı sağlayan hortumları reusable ve steril edilebilir olmalıdır.

16.10. Elcek motoru en az 24 Watt olmalıdır. Islak ortamda çalışmaya uygun, waterproof özelliği olmalıdır.

16.11. Cihaz işlemler sonunda elçek ve hortumlarda kalan sıvı ve parçaları kapama tuşuyla otomatik

vakumlamalıdır.

16.12. Cihaz ayak pedalı ile kontrol edilmeli ve ayak pedalı vakumu başlatma ve morselasyonu başlatma

kademelerine sahip olmalıdır. Ayrıca akselarasyon özelliği bulunmalıdır.

16.13. Cihazın ayak pedalı ıslak ortamda çalışmaya uygun olması için waterproof özelliğine sahip olmalıdır.

16.14. Cihazın ağırlığı ameliyathane ortamında rahat konumlanabilmesi için maksimum 12 kg. olmalıdır.

16.15. Morsellatör ile aşağıdaki aksesuarları verilecektir.

16.15.1. 2 adet reusable bıçak

16.15.2. 1 adet atık toplama kabı

16.15.3. 1 adet taşma kabı

16.15.4. 1 adet reusable elçek

16.15.5. 1 adet reusable hortum seti

16.15.6. 1 adet ayak pedalı

16.15.7. Sıvı koruma filtresi

17. Cihazla birlikte aşağıdaki endoskopik ekipman verilecektir.

17.1. Telescope 25°-30°, Diameter: 4mm, WL: 302(±2)mm……………………………………………1 Adet

17.2. Laser Working Element, Passive (use with 550μm laser fiber) ………………………………… 1 Adet

17.3. Inner Sheath 24Fr. ………………………………………………………………………………… 1 Adet

17.4. Outer Sheath 26Fr…….……………………………………………………………………………… 1 Adet

17.5. Obturator 24Fr…….……………………………………………………………………………………1 Adet

17.6. Obturator 26Fr…….……………………………………………………………………………… … 1 Adet

17.7. Nephroscope telescope……………………………………………………………………………… 1 Adet

17.8. Nephroscope Telescope Adapter; gerekli olan markalarda, teklif edilen 26Fr rezektoskop kılıfına ve

nefroskop teleskopuna uygun 1 adet bağlantı adaptörü beraberinde verilecektir.

