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T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
İstem No              : 104932
Konu                    : Radyoloji AD Dijital Portable Röntgen Cihazı Malzeme Alımı Yaklaşık Maliyet Fiyat Araştırması

Talep eden Birim :Radyoloji AD.
Son teklif Teslim Tarihi ve Saati: 26/08/2026 - 17:00

· Yaklaşık Maliyet İçindir. KDV Hariç Fiyat Teklifi Oluşturunuz.
· UBB KODLARI Yaklaşık Maliyet Teklif Mektuplarında Belirtilecektir. Belirtilmeyen Teklifler Kabul Edilmeyecektir. UBB kodu olmayan ürünler Kapsam Dışı olarak belirtilecektir.
· Yaklaşık Maliyet Teklif Mektubu Firmayı temsil eden antetli kâğıda kaşe ve imzalı olarak gönderilmelidir.
· Teklifler selcuklutipsatinalma@gmail.com adresine gönderilecek yada elden teslim edilecektir.
	Yaklaşık Maliyet Teklif Formu

	Sıra No
	Malzeme Cinsi
	Miktar
	Birim
	B. Fiyat
	T. Fiyat
	UBB Kodu

	1
	Dijital Portable Röntgen Cihazı 
	 2
	 Adet
	 
	 
	 


FLAT PANEL DİJİTAL DEDEKTÖRLÜ SEYYAR RADYOGRAFİ CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. TANIM:

Şartnamenin bu bölümü Genel Amaçlı 1 (bir) adet “Flat Panel Dedektörlü, Dijital Seyyar Radyografi” cihazının teknik özelliklerini tanımlamaktadır.

Bu bölümde yer alan maddeler, ihaleye katılan firmaların teklif edecekleri cihazda kesinlikle bulunması gereken teknik özellikleri tanımlamaktadır. Firmalar teklif ettikleri cihazda bu bölümde belirtilen özelliklerin tümünün var olduğunu, üretici firmanın orjinal teknik dokümanları ya da üretici firmadan alınan yazılı metinler ile belgelemek zorundadır. Firmalar teknik şartnameye cevaplarını sırasıyla orijinal dokümanları ya da üretici firmadan alınan yazılı metinler üzerinde işaretleyerek vereceklerdir.

Flat panel dijital dedektörlü, seyyar radyografi sisteminin, tek başına nihai bir ürün olduğu, parçaları bir araya getiren üreticinin, tıbbi cihaz yönetmeliğinin hükümleri doğrultusunda tüm sistem ve UBB kapsamındaki aksesuarları için; Sağlık Bakanlığının 09.01.2007 tarih ve 26398 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmenlik gereğince 16.05.2008 tarihinden itibaren T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasından (TITUBB) "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır" ibaresi bulunan kayıt numaralarını sunacaklardır.

2. CİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
2.1.
Teklif edilen Seyyar Röntgen Cihazı genel amaçlı radyografik tetkiklerde kullanılmaya uygun, dijital özellikte bir sistem olmalıdır.

2.2.
Cihazın kolay hareket edebilmesi, manevra kabiliyetinin yüksek olabilmesi ve klinik dışındaki tetkiklerin de yapılabilmesi için bir kişinin rahat götürebileceği kadar hafif olmalıdır. Cihaz hareketi manuel veya motorize olarak yapabilmelidir.

2.3.
Sistem DICOM uyumlu olmalıdır. Sistem, hastanemizde kurulu bulunan PACS sistemi ile tam uyumlu olmalı, iş listesi alabilmeli, sisteme kayıpsız ve doğru şekilde veri aktarabilmelidir. Cihazlarda DICOM Send, Dicom Print, DICOM Store, Worklist ve MPPS kesinlikle bulunmalıdır.

2.4.
Cihaz 220 V (+/- %5) ve 50 Hz standart şehir cereyanına uygun olarak bataryaları şarj edilebilir yapıda olmalıdır.

2.5.
Tüp taşıyıcı kolun yatay ve dikey hareket kabiliyeti cihazın hareket ettirilmesine gerek kalmadan ayarlamaya olanak verecektir. Tüp en az +165/-135 derece, tüp kolu en az +/- 15 derece dönebilmelidir.

2.6.
Park pozisyonunda cihazın, taşıma pozisyonunda ise tüpü taşıyan kolun sabitlenmesini sağlayacak fren mekanizmaları bulunmalıdır.

2.7. 
Cihaz taşıma pozisyonunda en fazla 60 cm genişlikteki kapılardan rahatlıkla geçebilmelidir.

2.8.
Cihaz; X-ışını tüpü, tüp taşıyıcı kol, kollimatör, jeneratör ve cihaz bataryası tek bir üniteden ibaret olmalıdır. Cihaza dışarıdan harici olarak takılan (toplama sistemler) tablet veya laptop veya LCD ekranlar kabul edilmeyecektir.

2.9.
Cihaz üzerinde dedektör koruma amaçlı özel bir göz bulunmalıdır. Dedektör veya dedektör bataryası, cihazın üzerinde veya dedektör sistemi kablo bağlantısı ile şarj edilebilir yapıda olmalıdır.

2.10. 
Cihazda batarya veya bataryalar bulunmalıdır. 

2.11.
Cihazın ağırlığı, dedektör dahil en fazla 460 kg olmalıdır.

2.12.
Cihazda aşağıdaki özelliklerden en az 1 tanesi olmalıdır.

2.12.1.
Cihazda otomatik kolimatör ve 21” dokunmatik ekran olmalı, cihazla beraber kullanılan dedektör, dedektör haznesinde şarj edilebilir yapıda olmalıdır. Cihazın ağırlığı en fazla 350kg olmalıdır. Cihazda pediatrik amaçlı özel menüler bulunmalıdır ve dedektör kablosuz olarak kullanılırken, dedektöre verilen açı, kontrol konsolu veya cihaz üzeriden izlenebilmelidir.
2.12.2
Flat Panel dedektörler uluslararası standartlarda tanımlanmış en az IPX6 standartına göre sıvı temasına karşı tam korumalı özellikte olmalıdır. Bu özellik orijinal katalogda gösterileceği gibi istendiğinde firmalarca belgelendirilecektir. Flat panel dedektörlerin yüzey taşıma kapasitesi en az 310kg olacaktır ek olarak flat Panel dedektörler SIAA ISO22196 standartlarında antibakteriyel özellikte olmalıdır ve bu özellik orjinal belgeler üzerinde gösterilmelidir.

2.12.3.
Cihazın flat panel dedektörünün veri transferi UWB (ultra-wideband) ya da wi-fi teknolojisi ile sağlanmalı ve kolay taşıma amacıyla dedektöre entegre en az 1 adet taşıma yeri (tutma kulpu) veya gridli dedektör tutucu bulunmalıdır. Cihaz açıldıktan 4 saniye içerisinde hareket edebilmeli, 25 saniye içerisinde de çekime hazır hale gelebilmelidir ve cihaz şarj edilirken şutlama yapabilmelidir. Ayrıca cihazda kullanılan dedektörlerin piksel büyüklüğü en fazla 200 mikron olmalıdır.

3. KUMANDA KONSOLU VE DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ:

3.1.
Cihazın üzerinde, diagonal olarak en az 12 inç büyüklüğünde, dokunmatik özellikte bir ekran bulunmalıdır. Cihaza dışarıdan harici olarak takılan (toplama sistemler) tablet veya laptop veya LCD ekranlar kabul edilmeyecektir.

3.2.
Ekran veya kontrol paneli üzerinden, tüm jeneratör kontrolleri yapılabilmeli, otomatik şutlama parametreleri tanımlanabilmeli, RIS (Radyoloji Bilgi Sistemi)’den bilgi alınabilmeli ve çekilen hasta görüntüleri izlenebilmelidir.

3.3.
Sistem, en az 2000 adet imajı depolayabilecek bir hafızaya sahip olmalıdır.

3.4.
Sistemde hazır ve programlanabilen çekim protokolleri/programları bulunmalıdır. Sistemde programlanmış X-ray protokol prosedürleri olmalıdır. Bu programlara göre sistem kV, mA veya mAs gibi exposure parametrelerini otomatik olarak ayarlayabilmelidir.

3.5.
Kumanda konsolunda bulunan yazılım, detektörden gelen görüntüleri otomatik olarak işlemelidir.

3.6.
Detektörden gelen veriler bu kumanda konsoluna aktarıldıktan sonra film ve/veya monitör aracılığı ile görüntülenmeye hazır hale gelmelidir.

3.7.
Cihaz üzerinde ekspojur parametreleri görülebilmelidir.

3.8.
Cihazın Kablosuz Uzaktan Kumanda (Remote Control) ünitesi veya kablolu kumanda aracılığıyla şutlama yapılabilmelidir.

3.9.
Sistemde en az 2 adet USB port bulunmalıdır.

3.10.
Alıma konu olan cihazın dijital seyyar radyografi cihazı olması, sistemin yüksek performansta çalışabilmesi ve uyumluluğu için teklif edilen cihazın flat panel dedektör ve iş istasyonu yazılımı (işletim sistemi hariç)’nın aynı marka olmalıdır.

3.11.
Sistem yazılımında sanal grid özelliği bulunmalı ve sistemle birlikte verilmelidir.

4. X-IŞIN JENERATÖRÜ VE X-IŞIN TÜPÜ ÖZELLİKLERİ 

4.1.
Cihazda en az 2.5 kW gücünde sahip jeneratör bulunmalıdır.

4.2.
Jeneratör en az aşağıdaki şartları sağlamalıdır:

· kV
: en az 40 kV - 100 kV aralığında, 1 kV aralıklarla veya kademeli ayarlanabilmelidir.  

· mA
: en az 25 mA olmalıdır

· mAs
: en az 0.5 - 25 arasında kademeli olarak ayarlanabilir özellikte olmalıdır.

4.3.
Sistemde APR (Anatomik Program) olmalı ve seçilebilmelidir.

4.4.
X-ışını tüpü tek veya çift foküslü olmalı, tek foküslü sistemlerde foküs büyüklüğü en fazla 1,2 mm olmalıdır, çift foküslü sistemlerde ise küçük foküs boyutu en fazla 0,7mm, büyük foküs boyutu en fazla 1,3mm olmalıdır.

4.5.
Cihaz üzerinde manuel olarak ayarlanabilen ışıklı kollimatör bulunmalıdır.

4.7.
Cihazda hastaya uygulanan radyografi dozu mGy veya türevleri cinsinden ekranda görüntülenebilmeli ve hasta dosyasına kayıt edebilmelidir.

5.
KOLİMATÖR: 
5.1.
Sistemde lazerli veya ışıklı merkezleme düzeneği olacaktır. 

5.2.
Kolimatör en az +/-90 derece dönebilmelidir

6.
FLAT PANEL DİJİTAL DEDEKTÖR ÖZELLİKLERİ
6.1.
Cihazın “Wireless” (kablosuz) portabl flat panel dedektör ünitesi bulunmalı, portabl flat panel dedektör ünitesine düşen X-ışınları, dedektör tarafından elektronik sinyale dönüştürüldükten sonra cihazın kumanda konsoluna kablosuz (WiFi wireless teknoloji) bir şekilde gönderilerek, kumanda konsolundaki ekrandan izlenebilmelidir. Hasta bilgilerinin güvenli bir şekilde kablosuz (WiFi) bağlantı üzerinden transfer edilmelidir.

6.2.
Cihaz ile birlikte 1 adet en az 35x43 (+/-1) cm ebatlarında, portable flat panel dedektör verilecektir. Dedektör materyali olarak Amorf silicon - Sezyum İyodid kullanılmış olmalıdır.

6.3.
Dedektör görüntü matriksi en az 2000x2000 olmalı, dedektör ünitesi pixel boyutu 200 mikrondan fazla olmamalı, pixel derinliği en az 14 bit olmalıdır.

6.4.
İmajın ilk ekrana gelme süresi (ön izleme) en fazla 5 saniye olmalıdır.

6.5.
Her bir dedektörle beraber en az 1 asil, 1 adet yedek (toplam 2 adet) dedektör bataryası verilmelidir. Dedektör veya dedektör bataryası, cihazın üzerinde veya dedektör sistemi kablo bağlantısı ile şarj edilebilir yapıda olmalıdır ve ayrıca batarya şarj ünitesi verilmelidir. Bataryası kullanıcı tarafından çıkartılamayan sistemlerde batarya kullanım süresi katalogda yazan sürenin yarısına indiğinde garanti süresine ek olarak 2 (iki) yıl süresince değişimi için garanti verilmelidir.

6.6.
Teklif edilecek olan dijital dedektör sisteminin teslimat aşamasında herhangi bir darbe almadığı, Demo olarak kullanılmadığını ve sıfır orjinal kutusunda teslim edildiği, dedektörün logları firma mühendisleri tarafından hastane tıbbi cihaz birimine gösterilmelidir; bu sayede dedektörün herhangi bir darbe almadığı kanıtlanarak muayene işlemlerine devam edilecektir. Firma bu testlerin yapılabilmesi için gerekli olacak tüm ekipmanları sağlayacaktır.

6.7.
Teklif edilen sistemin dedektörü en az IPX4 veya IP66 standarlarında su geçirmeme özelliğine sahip olmalıdır ve bu husus orjinal katalog üzerinde gösterilmelidir.

6.8.
Teklif edilen sistemin dedektörü en az 150 kg baskıya dayanıklı olmalıdır ve bu özellik orijinal belgeler üzerinden gösterilmelidir. 

6.9.
Teklif edilen sistemin dedektörü kullanıcıların çalışma esnasında kendilerine veya hastalarına zarar vermelerini engellemek için batarya dahil en fazla 3.7 kg ağırlığında olmalıdır.

6.10.
Teklif edilecek olan 35x43(+/- 1cm) dedektörün DQE değeri en az % 65 olmalıdır ve firmanın bu özelliği karşıladığı orjinal kataloglar/dokümanlar üzerinden veya ana üretici firmadan alınmış yazı ile belgelendirilmelidir. 

