T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği

TEKLİF İSTEME FORMU
21.08.2026
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON SERVİSİ
İstem No
Talep Eden Birim
104768
 : 26/820
Alım No
:
:
Son Teslim Tarih & Saat
27.08.2026 10:00
:
Konu
:
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON SERVİSİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI

İHTİYAÇ LİSTESİ
Sıra
No
Ürün Bilgisi
Miktarı
Birim
Fiyatı
Toplam
Tutarı
Resmi Kodu
DİSPOSABLE FLEXİBLE VİDEO BRONKOSKOP
20,00 ADET
1
₺
₺

 

İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) FİRMALARIN TEKLİF VERDİKTEN SONRAKİ 3 (ÜÇ) İŞ GÜNÜ İÇİNDE NUMUNELERİNİ TESLİM ETMELERİ RİCA OLUNUR.
4) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık  bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini https://hastane.selcuk.edu.tr/ihaleler Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
11) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
12) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
13) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
14) Teklif gönderen firmalar idari ve (varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
15) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
16) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme  farkı talebinde bulunmayacaktır.
17) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj yükleniciye aittir. Bu hususta idareden  hiçbir talepte bulunmayacaktır.
19) Mal alımlarında ödemeler fatura tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür.
20) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr   (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN  EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; https://www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; https://hastane.selcuk.edu.tr

TEK KULLANIMLIK FLEKSİBLE VİDEO BRONKOSKOP TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Cihazın ekranı dokunmatik olması tercih sebebidir.
2.	Ekran boyutu en az 10 inç olmalıdır.
3.	Dijital görüntü aktarabilmelidir.
4.	Görüntü istendiğinde HDMI kablosu ile hastanedeki mevcut görüntüleme sistemine aktarılabilmelidir.
5.	Monitördeki görüntüler USB veya SD kart aracılığıyla bilgisayara aktarılabilmeli ve kaydedilebilmelidir.
6.	Tek kullanımlık Fleksible Video Bronkoskop üst solunum bölgesinde görüntüleme, tanı, biyopsi alma, entübasyon ve aspirasyon işlemlerine yönelik kullanıma uygun olmalıdır.
7.	Skoplar tekli paketlerde ve steril olmalıdır. Skopların steril olduğu ÜTS kaydında belirtilmiş olmalıdır.
8.	Skoplar CMOS chip-on-tip teknolojisine sahip olmalıdır.
9.	Görüş alanı en az 120° olmalıdır.
10.	Görüntüleme derinliği 3 mm – 100 mm arasında olmalıdır.
11.	Çalışma uzunluğu en az 60 cm olmalıdır.
12.	LED aydınlatma sistemine sahip olmalıdır.
13.	Beyaz ışık LED kullanılmalı; 10 mm mesafede minimum aydınlatma ≥3000 Lux olmalıdır.
14.	Cihaz, doğru renk üretimi için white balance özelliğine sahip olacaktır.
15.	Cihazda buğulanmayı önlemek amacıyla anti-fog özelliği bulunmalıdır.
16.	Teklif edilecek skoplar içerisinde 3,1 mm dış çapa sahip modelin çalışma kanalı 1,2 mm; 5,2 mm dış çapa sahip modelin çalışma kanalı ise 2,6 mm olmalıdır. Hekimin tercihine göre istenilen kalınlıktaki ürün verilmelidir.
17.	Teklif edilecek skopun çalışma uzunluğu en az 60 cm olmalıdır.
18.	Tüm skoplarda çalışma kanalı ve aspirasyon özelliği bulunmalıdır.
19.	Bükülme açısı en az yukarı 180°, aşağı 180°; sapma toleransı -%10 olmalıdır.
20.	Tek kullanımlık Fleksible Video Bronkoskop elçeğinde çalışma kanalı haricinde farklı bir Aspirasyon kanalı girişi olmalıdır.
21.	Skoplar üzerinde en az 1 adet fonksiyonel buton yer almalıdır. Bu buton fotoğraf kaydı ve video kaydı alabilmelidir.
22.	Alınacak 10 adet Flexible Bronkoskop ile birlikte 1 adet video işlemci konsinye olarak verilmelidir. Mülkiyeti satıcı firmada kalacaktır. Ürünler tükenene kadar hastanede kalacaktır.
23.	Kamera çözünürlüğü 720p olmalıdır.
24.	Video işlemci farklı monitörlere HDMI aracılığıyla bağlanabilir olmalıdır.
25.	Video işlemci cihazında kayıt sistemi olmalıdır. Bu verileri USB ile aktarım yapabilmelidir.
26.	Video işlemci cihazının üzerinde butonlar olmalıdır. Butonlar; Video veya fotoğraf kaydı yapabilmelidir.
27.	LED ışık parlaklık ayarı en az 5 seviyeli ayarlanabilir aydınlatma olmalıdır.
28.	Cihaz ile birlikte Video işlemci güç kablosu verilmelidir.
29.	1 adet numune deneme amaçlı bırakılmalıdır; nihai karar numune denendikten sonra verilecektir.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : dogrudantemin@selcuk.edu.tr
Web Adresi  : https://hastane.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü
Sayfa 1 / 1